## A包呼吸道等重点传染病检测试剂耗材
序号 | 项目名称 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 参数 | 备注
1 | 呼吸道 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（15重） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体的核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，也可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤6孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 6.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。 7.投标供应商可提供同品牌≥10种检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。 | 核心产品
2 | 呼吸道 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（15重） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 质量控制:含内源性内标，可全程监控，避免假阴性结果；含有阴性对照及阳性对照。(提供说明书证明)免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出病原判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。 | 品牌不同于上一行品牌
3 | 呼吸道 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（12重） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 质量控制:含内源性内标，可全程监控，避免假阴性结果；含有阴性对照及阳性对照。(提供说明书证明)免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出病原判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。
4 | 呼吸道 | 甲型流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1.适用性：甲型流感病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含甲流病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型甲流毒株，包括但不限于H1N1、H3N2、H7N9； 5.支持甲流疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得甲流分型，甲流全基因组序列，突变位点和溯源信息；
5 | 呼吸道 | 乙型流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1.适用性：乙型流感病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含乙流病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型乙流毒株，包括Victoria和Yamagata； 5.支持乙流疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得乙流分型，乙流全基因组序列，突变位点和溯源信息
6 | 呼吸道 | 副流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1.支持副流感病毒核酸阳性样本进行副流感病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含副流感病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险； 5.覆盖不同亚型副流感病毒毒株； 6.支持副流感病毒临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 7.支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 8. 搭配良好兼容性的生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得副流感病毒分型，副流感病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
7 | 呼吸道 | 呼吸道合胞病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1.适用性：合胞病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含合胞病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型合胞毒株，包括A型和B型； 5.支持合胞疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得合胞分型，合胞全基因组序列，突变位点和溯源信息；
8 | 呼吸道 | 腺病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1. 适用性：样本中腺病毒分型基因扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，分析腺病毒分型； 2. 样本类型：支持呼吸道和肠道腺病毒； 3. 规格：24反应/盒； 4. 试剂形式：整合式试剂，包含腺病毒基因组反转录和分型基因扩增模块，无需额外添置试剂； 5. 适用机型：Nanopore单分子测序平台； 6. 自带nanopore测序平台12个无扩增条形码； 7. 提供bacode引物，一步扩增，即可完成分型基因捕获扩增和barocde添加，无需单独连接barcode； 8. 试剂盒搭配良好兼容性的软件分析，可自动去除扩增引物序列。
9 | 呼吸道 | 人偏肺病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1.适用性：偏肺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含偏肺病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖不同亚型偏肺病毒，包括A1，A2，B1和B2四个亚型； 5.支持偏肺病毒咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7. 试剂盒搭配良好兼容性的生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得偏肺病毒分型，偏肺病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
10 | 流感禽流感 | 甲、乙型流感、新冠三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1、甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法） 本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新 型冠状病毒（2019）(ORF1ab 基因) 三重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E 型、冠状病毒 OC43 型、冠状病毒 HKU1型、冠状病毒 NL63 型、SARS 冠状病毒、MERS 冠状病、副流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、脑膜炎奈瑟菌、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
11 | 流感禽流感 | 甲、乙型流感、新冠三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新 型冠状病毒（2019）(ORF1ab 基因) 三重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E 型、冠状病毒 OC43 型、冠状病毒 HKU1型、冠状病毒 NL63 型、SARS 冠状病毒、MERS 冠状病、副流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、脑膜炎奈瑟菌、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 | 品牌不同于上一行品牌
12 | 流感禽流感 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
13 | 流感禽流感 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 1、试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反本应/盒，50反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
14 | 流感禽流感 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液 、甲型 H1N1 流感病毒（2009）检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲3型流感病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
15 | 流感禽流感 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、用途：本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR 反应液、 酶混合液、流感病毒H3亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒H3以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
16 | 流感禽流感 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） 1、本试剂盒用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒 H5 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、组成成分：RT-PCR反应液，酶混合液，禽流感病毒 H5 亚型反应液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型禽流感病毒H5以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
17 | 流感禽流感 | H7禽流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，禽流感病毒H7亚型核酸的定性检测。。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒H7亚型反应液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型禽流感病毒H7以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
18 | 流感禽流感 | 甲型H3N2流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒 H3N2 亚型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、流感病毒 H3N2 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（甲型流感病毒H1N1亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
19 | 流感禽流感 | B型流感BV荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 乙型流感病毒 Victoria 核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 核 酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒Yamagata系、呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎 衣原体）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
20 | 流感禽流感 | 甲型H9流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 禽流感病毒 H9 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，禽流感病毒 H9 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒 H9 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（呼吸道合胞病毒、流感病毒H1N1型、流感病毒H3N2型、禽流感病毒H5型、禽流感病毒H7型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
21 | 流感禽流感 | B型流感BY/BV双通道荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 和Yamagata 系核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副 流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
22 | 流感禽流感 | 待接种混合培养细胞 |  | 瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养瓶（贴壁细胞）包含：清洗液 培养基，手足口疾病样本的柯萨奇病毒（CV-A4、A6、A10、A16，EV71等）的分离培养，标本直接接种，细胞无需再培养；病毒分离液≥3ml；培养温度为35.5℃，所需CO2浓度为5%。细胞培养瓶于室温阴凉干燥处储存，24h内及时接种病毒；清洗液及培养基置于4℃或室温阴凉干燥处储存。
23 | 流感禽流感 | 咽拭子采样套装 |  | 20支/盒 | 盒 | 1 |  | 1.材质：植绒/尼龙材质 2.类型：鼻咽拭子/口咽拭子 3.折断点：3cm/7cm/8cm/10cm折断点，非灭活
24 | 流感禽流感 | Hanks液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
25 | 流感禽流感 | DMEM |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
26 | 流感禽流感 | 青链霉素 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
27 | 流感禽流感 | 胎牛血清 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
28 | 流感禽流感 | EDTA-胰酶 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
29 | 流感禽流感 | TPCK-胰酶 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
30 | 流感禽流感 | HEPES |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
31 | 流感禽流感 | 磷酸缓冲液（PBS） |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 1.名称：PBS,1×(pH7.2-7.4，0.01M，cell culture) 2.分子式：C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S 3.储存条件：RT，有效期 2 年 4.规格：500ml 5.外观：透明液体
32 | 流感禽流感 | 吸管 |  | 25ml | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
33 | 流感禽流感 | 吸管 |  | 10ml | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
34 | 流感禽流感 | 吸管 |  | 5ml | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
35 | 流感禽流感 | 96孔板 |  | 100个/箱 | 箱 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
36 | 流感禽流感 | 六孔板 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
37 | 流感禽流感 | 15ml 离心管 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
38 | 流感禽流感 | 50ml 离心管 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
39 | 流感禽流感 | 1.5ml 离心管 |  | 500支/盒 | 盒 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
40 | 流感禽流感 | T75细胞培养瓶 |  | 5个/包 | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
41 | 流感禽流感 | T25细胞培养瓶 |  | 20个/包 | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
42 | 流感禽流感 | 2ml的无菌冻存管 |  | 50个/包 | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
43 | 流感禽流感 | 96孔冻存盒 |  | 个 | 个 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
44 | 流感禽流感 | 96孔PCR反应板 |  | 10块/盒 | 盒 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
45 | 流感禽流感 | Spf鸡蛋 |  | 7-10日 | 个 | 1 |  | 1.单枚克重：50 克 2.总净含量：50 克 3.包装方式：食用农产品
46 | 流感禽流感 | 二氧化碳培养箱滤芯 |  | 个 | 个 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
47 | 流感禽流感 | 检卵灯 |  | 超强LED冷光 | 个 | 1 |  | 1.适用对象：鸡,鹅,鸭,鹌鹑,鸽 2.用途：孵化设备 3.类型：插电版 4.产品材料：铝合金，塑料 5.冷光照射
48 | 流感禽流感 | 2ml的无菌冻存管 |  | 50个/包 | 包 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
49 | 流感禽流感 | 1ml注射器 |  | 2m1 0.5*20 200支/盒1800支/箱 | 盒 | 1 |  | 1.产品名称：一次性使用无菌注射器/一次性使用溶药注射器； 2.产品特点：环氧乙烷灭菌，无菌，无热原； 3.规格型号：1ml 4.有效期限：3年
50 | 流感禽流感 | 2ml注射器 |  | 2m1 0.5*20 200支/盒1800支/箱 | 盒 | 1 |  | 1.产品名称：一次性使用无菌注射器/一次性使用溶药注射器； 2.产品特点：环氧乙烷灭菌，无菌，无热原； 3.规格型号：2ml 4.有效期限：3年
51 | 流感禽流感 | Marker pen |  | 黑色 | 支 | 1 |  | 1.颜色型号：黑色 2.线幅：约 0.5mm 3.性能： 3.1.油性速干墨水，防水，不易褪色； 3.2.可在金属，塑料，木材，陶瓷，纸张等各种表面留下鲜艳的标记：
52 | 流感禽流感 | 医用剪刀 |  | 不锈钢，直头 | 把 | 1 |  | 1.产品规格：直尖 2.产品材质：优质不锈钢 3.产品包装：独立包装 4.产品结构：由一对中同连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈
53 | 流感禽流感 | 镊子 |  | 不锈钢,尖头 | 把 | 1 |  | 低温锻造工艺，无镀层，不反光；钳头齿设计，使用更方便 1.型号：有齿/无钩 2.规格：20cm 3.材质：不锈钢
54 | 流感禽流感 | 二氧化碳培养箱气体滤器 |  | 个 | 个 | 1 |  | 适配于国内常用品牌二氧化碳培养箱
55 | 流感禽流感 | 二氧化碳培养箱钢瓶减压阀 |  | 个 | 个 | 1 |  | 适配于常用品牌二氧化碳钢瓶
56 | 手足口检测 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（ PE、EV71、CA16） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、CA16 和 EV71 型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA16、EV71 和 EV-U检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5、ROX 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（腺病毒、轮状病毒、巨细胞病毒、甲型流感病毒、EBV、单纯疱疹病毒、风疹病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒、B群链球菌）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
57 | 手足口检测 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA10） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A10 型核酸 的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA10 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒1型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
58 | 手足口检测 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA6） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A6 型核酸的 定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA6 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A2型、柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
59 | 手足口检测 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA4） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A4 型核酸的 定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒 A4 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒B2型、柯萨奇病毒B3型、柯萨奇病毒B5型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、甲型流感病毒、轮状病毒A组）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
60 | 手足口检测 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA5） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中 CA5 型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒A5型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A8型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体等）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
61 | 手足口检测 | 胎牛血清 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
62 | 手足口检测 | MEM粉 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
63 | 手足口检测 | EDTA-胰酶 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
64 | 手足口检测 | L-谷氨酰胺 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  | 细胞培养专用 | 允许进口产品
65 | 手足口检测 | 7.5%NaHCO3 |  | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  | 500mL/瓶
66 | 手足口检测 | 肠道病毒全基因组捕获试剂盒通用型 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  | 1. 支持肠道病毒核酸阳性样本进行全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2. 规格：24反应/盒； 3. 包含病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4. 支持肠道病毒粪便、拭子、体液等临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 5. 支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 6. 试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现引物去除，精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息； 7. 试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面； 8. 使用一步法扩增体系，样本核酸体积使用量≦15uL； 9. 试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 10. 试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 11. 反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险； 12. 覆盖病毒毒株包括但不仅限于A4、A10、EV71、EV68、CVA6、CVA16等；
67 | 呼吸道 | 基因组测序 |  | >1G/样本 | 个 | 1 |  | 1.提供突变检测、结构变异检测、进化变异检测分析； 2.提供基因预测、蛋白功能注释、进化基因功能注释树构建； 3.提供基因组对比图、进化树、突变频结果可视化与报告谱图、生成分析报告 4.测序平台：illumina或华大测序平台 5.送样组织类型：冻存组织大于 0.1g；培养细胞数量 ≥ 5×106 个；全血 ≥ 1ml；FFPE 厚度在 5-10μm, 含组织面积大于 25mm2 的切片6 张；DNA 总量≥ 500ng；血浆 / 血清 ≥ 3ml； 6.数据量：>1G/样本。
68 | 呼吸道 | 宏基因组测序 |  | >5G/样本 | 个 | 1 |  | 1.提供功能预测：分析、网络互作分析、PCoA 分差异 KO 分析、差异 Pathway析； 2.提供物种分析：分析、物种、β 多样性分析、物物种组成分析、物种 α 多样性种差异分析； 3.提供关联性分析：CCA/RDA 分析、Spearman 相关性分析、MaAsLin 分析、随机森林 -ROC 曲线； 4.测序平台：illumina或华大测序平台； 5.送样组织类型：粪便 \ 肠道内容物 \ 肠道组织 ≥ 200mg；土壤样本 ≥ 1000mg；DNA 总量∶ > 200ng； 6.数据量：>5G/样本。
69 | 呼吸道 | 96孔V型底深孔板（2.2ml） |  | 50个/箱 | 箱 | 1 |  | 1.平板规格：96 孔 2.平板特性：标准 3.平板颜色：透明 4.孔底：V 5.孔底颜色：透明 6.无菌：是 7.含盖：是
70 | 呼吸道 | 肠道病毒通用型荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
71 | 呼吸道 | 呼吸道合胞病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
72 | 呼吸道 | 腺病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务质： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
73 | 呼吸道 | 呼吸道合胞病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
74 | 呼吸道 | 副流感病毒1型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
75 | 呼吸道 | 副流感病毒2型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
76 | 呼吸道 | 副流感病毒3型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
77 | 呼吸道 | 副流感病毒4型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
78 | 呼吸道 | 呼吸道合胞病毒A型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
79 | 呼吸道 | 呼吸道合胞病毒B型PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
80 | 呼吸道 | 人偏肺病毒PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
81 | 呼吸道 | 十七重呼吸道病原体预混核酸检测试剂盒(含流感分型)-NG版 （（人鼻病毒、呼吸道腺病毒、人偏肺病毒、人博卡病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、普通冠状病毒、肺炎链球菌、肠道病毒、新型冠状病毒 ORF1ab 基因/N 基因、内参（IC）、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、A组链球菌、副流感病毒，甲型流感病毒 H3N2(HA)型、甲型流感病毒 H1N1(HA)型、乙型流感病毒 BV 型、乙型流感病毒 BY 型）） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  | 1.试剂规格： 提供25T/盒和50T/盒两种规格，满足不同检测需求。 2.适用仪器： 适用于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P等多种全自动荧光PCR检测仪，显示广泛的仪器兼容性。 3.试剂效期： 试剂有效期长达12个月，保证试剂的长期稳定性。 4.检测技术与方法： 采用荧光PCR法，探针为Taqman探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光PCR试剂的制备能力，显示技术的多样性和灵活性。 5.扩增时间： RNA类标本扩增时间不大于80分钟，DNA类标本扩增时间不大于70分钟，保证快速检测。 6.特殊试剂与分型能力： 流感、肠道手足口试剂具有冻干粉试剂，减少操作步骤，便于应急检 7.配套试剂与服务： 提供同品牌病原体测序富集试剂盒，说明书。提供测序服务获取阳性标本的全序列，具有较强的测序服务能力。 8.配套分析软件： 提供配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传并分析出阴阳对照、CT值、毒力基因等信息，提高检测效率。 9.测序相关服务： 1:生产厂家需提供同品牌能匹配针对测序专用的核酸提取试剂盒，保证测序富集/建库质量及稳定性。 2:测序相关试剂盒生产商能免费提供自有多病原生物信息学分析软件（已受理），并提供工程师上门安装和培训。
综合单价合计（元）

## 艾滋病质控19.72 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 艾滋病考核血清 |  | 5支/组 | 组 | 260 |  |  | 每组三阳两阴，体积0.5ml标签格式：01-05 临沂市疾控 | 艾滋病质控品 | 19.72
2 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | 雅培 | 100人份/包 | 包 | 70

## 艾滋病病载110 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | HIV病毒载量试剂 | 珠海丽珠 | 48人份/套 | 套 | 61 |  |  |  | 病毒载量 | 110

## 新冠115.74 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 采水袋 | 海博 | 500ml/只 | 100只/箱 | 10 |  |  |  | 新冠污水 | 新冠污水2.25
2 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 32T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠污水
3 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 明德 | 100T/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 新冠污水
4 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 东方基因 | 100T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 新冠监测 | 新冠肺炎3.49
5 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 96T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 009+ | 新冠监测
6 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 48T/盒 | 盒 | 10 |  |  | B20C014 | 新冠监测
7 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 005+ | 新冠监测
8 | 96孔PCR半裙边反应板（0.1ml) | Axygen | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
9 | 96孔PCR板（0.2ml) | ABI | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
10 | 96孔PCR板封膜 | Axygen | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
11 | 新型冠状病毒 （SARS-CoV-2） 假病毒核酸标准物质 | 邦德胜 | 0.5ml/支，5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
12 | ULSEN 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） | 微未来 | 24人份 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测 | 变异株监测110
13 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) | illumina | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
14 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) | illumina | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
15 | Miseq Reagent Micro Kit v2 | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
16 | nextseq2000 P1 reagent 300cycles | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
17 | AMPure XP - 60ml | beckman | 60ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
18 | Qubit dsDNA HS Assay kit | Invitrogen | 500人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
19 | Qubit RNA Assay kit | Invitrogen | 100人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
20 | 测序芯片 | 金果壳 | 15-30G | 个 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
21 | 快速建库条码测序试剂盒 | 金果壳 | 72人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
22 | 三代纳米孔测序DNA多样本辅助建库试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
23 | 芯片清洗试剂盒 | 金果壳 | 6次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
24 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
25 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
26 | Allprep PowerViral DNA/RNA Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
27 | QIAseq xHYB 96, Box 2 | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
28 | QIAseq FX DNA Library UDI Kit (96) | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
29 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
30 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
31 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 和创 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测
32 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 生凌 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测

## 病毒性腹泻等8.5 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 混合纤维素脂过滤器 | Millipore | 0.45um,白色，平纹，47mm,100/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测 | 病毒性腹泻2.1
2 | 诺如病毒G1G2/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 | 艾克韦 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
3 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
4 | 氯化镁 | 国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 6 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
5 | 稀盐酸(1M) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
6 | 一次性无菌平皿 | 青岛金典 | 500个/箱（90mm) | 箱 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
7 | 冻存盒 | LD | 81孔/个 | 个 | 10 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
8 | 病毒洗脱液 | 卓诚惠生 | 30ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
9 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 005+ | 病毒性腹泻-介水监测
10 | 汉坦病毒荧光PCR检测试剂盒 | 伯杰 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 出血热 | 出血热0.5
11 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） | 厦门市波生生物技术有限公司 | 20片/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 出血热
12 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 硕世 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 狂犬病 | 狂犬0.4
13 | 诺如病毒GIGII轮状病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | ACV | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升 | 核酸检测能力提升3.5
14 | 发热伴/新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 达安基因 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升
15 | 麻风疹病毒核酸检测试剂盒 | ACV | [6 empty] | 能力提升
16 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
17 | 登革病毒通用核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
18 | 柯萨奇病毒 A10 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
19 | 柯萨奇病毒 A16 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
20 | 肠道病毒EV71型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
21 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
22 | 寄生虫虫卵检测套装 |  | 100人份/盒 | 盒 | 40 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫 | 疟疾及其他寄生虫2.0
23 | 脱脂棉纱布 |  | 10m/包，宽80cm | 包 | 30 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫

## 流感手足口等28.22 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 6 |  |  |  | 流感核酸检测及考核 | 流感21.5
2 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
3 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
4 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
5 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
6 | H7禽流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
7 | 甲型H9流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
8 | B型流感BY荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
9 | B型流感BV荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
10 | 甲型H3N8流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 51人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
11 | 欧亚禽H1荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 52人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
12 | 待接种悬浮细胞管 | 伯杰 | 管 | 管 | 100 |  |  |  | 流感病毒分离
13 | 咽拭子采样套装 | 友康 | 20支/盒 | 盒 | 80 |  |  |  | 流感病毒分离
14 | Hanks液 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
15 | DMEM | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
16 | 青链霉素 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
17 | 胎牛血清 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
18 | EDTA-胰酶 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
19 | TPCK-胰酶 | GIBCO | 100mg/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
20 | HEPES | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
21 | 磷酸缓冲液（PBS） | 索来宝 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
22 | 96孔板 | 海门艾本德 | 100个/箱 | 箱 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
23 | 六孔板 | COSTAR | 50块/箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
24 | 1.5ml 离心管 | Axygen | 500支/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
25 | T75细胞培养瓶 | Corning | 5个/包 | 包 | 50 |  |  |  | 流感病毒分离
26 | T25细胞培养瓶 | Corning | 20个/包 | 包 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
27 | 96孔PCR反应板 | ABI | 10块/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
28 | Spf鸡蛋 | 国产 | 7-10日 | 个 | 1500 |  |  |  | 流感病毒分离
29 | 二氧化碳培养箱滤芯 | THERMO | 个 | 个 | 3 |  |  |  | 流感病毒分离
30 | 检卵灯 | 国产 | 超强LED冷光 | 个 | 4 |  |  |  | 流感病毒分离
31 | 2ml的无菌冻存管 | Corning | 50个/包 | 包 | 40 |  |  |  | 流感病毒分离
32 | 1ml注射器 | 湖南平安 | 100支/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
33 | L-谷氨酰胺 | Gibco | 100ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离 | 手足口0.42
34 | 7.5%NaHCO3 | 碧云天 | 100mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
35 | MEM粉 | 日水 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
36 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 7 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测 | 疱疹咽峡炎3
37 | 柯萨奇病毒 A4 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
38 | 柯萨奇病毒 A6 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
39 | Bv型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测 | 哨点监测3.3
40 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测
41 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 4 |  |  |  | 流感哨点检测
42 | 冻存管盒 | 国产 | 10*10 | 个 | 150 |  |  |  | 流感哨点检测