## 呼吸道手足口新冠等重点传染病
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目名称 | 参数 | 备注
1 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（15重）（核心产品） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体的核酸。 3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★4.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，也可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤6孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 （提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 6.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图） 7.投标供应商可提供同品牌≥10种检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。
2 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（15重） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 质量控制:含内源性内标，可全程监控，避免假阴性结果；含有阴性对照及阳性对照。(提供说明书证明)免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出病原判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明） | 品牌不同于序号1试剂品牌
3 | 呼吸道多病原核酸检测试剂盒（12重） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 质量控制:含内源性内标，可全程监控，避免假阴性结果；含有阴性对照及阳性对照。(提供说明书证明)免费提供配套判读软件，将数据拖入软件内，自动给出病原判读结果，还可同时展示扩增曲线，便于审核。（提供软件界面截图证明）
4 | 甲型流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.适用性：甲型流感病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含甲流病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型甲流毒株，包括但不限于H1N1、H3N2、H7N9； 5.支持甲流疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得甲流分型，甲流全基因组序列，突变位点和溯源信息；
5 | 乙型流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.适用性：乙型流感病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含乙流病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型乙流毒株，包括Victoria和Yamagata； 5.支持乙流疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得乙流分型，乙流全基因组序列，突变位点和溯源信息
6 | 副流感病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.支持副流感病毒核酸阳性样本进行副流感病毒全基因组捕获扩增，最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含副流感病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险； 5.覆盖不同亚型副流感病毒毒株； 6.支持副流感病毒临床样本、培养毒株、环境样本等不同样本类型； 7.支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果； 8. 搭配良好兼容性的生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得副流感病毒分型，副流感病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
7 | 呼吸道合胞病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.适用性：合胞病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含合胞病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同亚型合胞毒株，包括A型和B型； 5.支持合胞疫苗、咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.搭配良好兼容性的生信分析软件，可实现引物去除，精确获得合胞分型，合胞全基因组序列，突变位点和溯源信息；
8 | 腺病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1. 适用性：样本中腺病毒分型基因扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，分析腺病毒分型； 2. 样本类型：支持呼吸道和肠道腺病毒； 3. 规格：24反应/盒； 4. 试剂形式：整合式试剂，包含腺病毒基因组反转录和分型基因扩增模块，无需额外添置试剂； 5. 适用机型：Nanopore单分子测序平台； 6. 自带nanopore测序平台12个无扩增条形码； 7. 提供bacode引物，一步扩增，即可完成分型基因捕获扩增和barocde添加，无需单独连接barcode； 8. 试剂盒搭配良好兼容性的软件分析，可自动去除扩增引物序列。
9 | 人偏肺病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.适用性：偏肺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含偏肺病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖不同亚型偏肺病毒，包括A1，A2，B1和B2四个亚型； 5.支持偏肺病毒咽拭子、环境样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7. 试剂盒搭配良好兼容性的生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得偏肺病毒分型，偏肺病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息；
10 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作；5，建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：illumina的测序平台适用；7，DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA；8，文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建；9，文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；10，建库时间：3小时；11、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性 | 进口产品
11 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) |  | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序序列标签；2，样本数：384；3，Index数量：96；4，试剂形式：配合illumina Nextera建库试剂使用；5，适用机型：illumina的测序平台适用； | 进口产品
12 | MiSeq Reagent Kit v2 |  | 4.5G数据量 | 套 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2，测序原理：边合成边测序；3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4，测序读长：2*150bp；5、适用机型：illumina的测序平台适用；6、测序数据质量：Q30（测序准确度在999.9%以上） | 进口产品
13 | NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles)a |  | 30G数据量 | 套 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2，测序原理：边合成边测序；3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4，测序读长：2*150bp；5，Reads数：10000万条,30G；6、适用机型：illumina NextSeq2000的测序平台适用； | 进口产品
14 | NextSeq 1000/2000 P2 XLEAP-SBS Reagent Kit (300 cycles)a |  | 120G数据量 | 套 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2，测序原理：边合成边测序；3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4，测序读长：2*150bp；5，Reads数：40000万条，120G；6、适用机型：illumina NextSeq2000的测序平台适用； | 进口产品
15 | NextSeq 2000 P3 XLEAP-SBS Reagent Kit (200 cycles)a |  | 240G数据量 | 套 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；2，测序原理：边合成边测序；3，测序模式：自动化双端或自动化单端测序；4，测序读长：2*150bp；5，适用机型：illumina NextSeq2000的测序平台适用； | 进口产品
16 | Qubit4.0 1 × dsDNA 定量试剂盒 |  | 约500个样本 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
17 | Qubit Assay Tubes |  | 500支 | 包 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
18 | PCR产物回收磁珠 |  | 60ml | 瓶 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
19 | FastSelect rRNA Kit (Human) |  | 24个反应 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.规格：24人份/盒。 2.技术要求 2.1适用性：锁核酸法快速去除人总RNA中的rRNA (包括细胞质28S、18S、5.8S、5S rRNA，以及线粒体16S、12S rRNA)； 2.2核酸兼容性：兼容1ng - 1µg total RNA； 2.3样本类型兼容性：病原样本、FFPE样本； 2.4反应时间：一步去除，流程用时仅需2min； 2.5所有组分经过背景菌质控
20 | UltraClean ds-cDNA Synthesis Module (+gDNA wiper) |  | 24个反应 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.规格：24人份/盒。 2.技术要求 2.1适用性：适用于病原微生物样本的cDNA合成， 2.2兼容性：兼容100 pg - 10 ng total RNA，DNA&RNA共提取核酸； 2.3组分：包含gDNA消化试剂、高效RNA逆转录试剂和ds-cDNA合成试剂； 2.4性能：可消化DNA/RNA混合样本中的DNA，并转化RNA为ds-cDNA； 2.5反应时间：一二链合成仅需25 min； 2.6操作流程：二链产物不需要纯化； 2.7所有组分经过背景菌质控；
21 | UltraClean DNA Library Prep Kit V2 for Illumina |  | 24个反应 | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.规格：24人份/盒。 2.技术要求 2.1适用性：适用于Illumina高通量测序平台，病原微生物样本的建库实验 2.2DNA打断方式：单管反应，片段化和加接头反应同时进行，无需使用机械方法(超声、雾化等)进行片段化; 2.3反应时间：DNA片段化、末端修复和接头连接反应等步骤一步反应，单个文库构建耗时小于90min； 2.4灵敏性：起始DNA投入量仅需1ng; 2.5建库流程：片段化产物无需纯化可直接进行扩增富集； 2.6所有组分经过背景菌质控; 2.7接头赠送，提供96种双端index组合；
22 | VAMNE Magnetic Pathogen DNA/RNA Kit |  | 96T | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 1.规格：96次/盒。 2.技术要求 2.1样本兼容性：兼容血液、血清、血浆、拭子、痰液、肺泡灌洗液等生物液体盒菌液样本； 2.2实验兼容性：兼容下游PCR、QPCR、宏基因组文库构建、DNA/RNA共建库； 2.2可同时提取病原微生物的DNA/RNA; 2.3裂解方式：化学法和机械法相结合； 2.4安全性：无需使用酚氯仿等有毒试剂； 2.5提取时间：单样本耗时小于44分钟 2.5所有组分经过背景菌质控；
23 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) |  | 50T | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
24 | Allprep PowerViral DNA/RNA Kit (50) |  | 50T | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
25 | QIAseq xHYB 96, Box 2 |  | 96T | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
26 | QIAseq FX DNA Library UDI Kit (96) |  | 96T | 盒 | 1 |  |  | 呼吸道 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
27 | 大容量移动储存数据盘（固态） |  | 容量2T；传输速度大于1000MB/S | 个 | 1 |  |  | 呼吸道
28 | 甲、乙型流感、新冠三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法） 本试剂盒用于甲型/乙型流感病毒/新型冠状病毒（2019）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒/新 型冠状病毒（2019）(ORF1ab 基因) 三重检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E 型、冠状病毒 OC43 型、冠状病毒 HKU1型、冠状病毒 NL63 型、SARS 冠状病毒、MERS 冠状病、副流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、流行性腮腺炎病毒、脑膜炎奈瑟菌、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
29 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
30 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 1、试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反本应/盒，50反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过4天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
31 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液 、甲型 H1N1 流感病毒（2009）检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲3型流感病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
32 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）参数 1、用途：本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR 反应液、 酶混合液、流感病毒H3亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒H3以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
33 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） 1、本试剂盒用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒 H5 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、组成成分：RT-PCR反应液，酶混合液，禽流感病毒 H5 亚型反应液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型禽流感病毒H5以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
34 | H7禽流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，禽流感病毒H7亚型核酸的定性检测。。 2、规格：25反应/盒，50反应/盒 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒H7亚型反应液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型禽流感病毒H7以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
35 | 甲型H3N2流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 1.本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒 H3N2 亚型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、流感病毒 H3N2 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（甲型流感病毒H1N1亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 13.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
36 | B型流感BV荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 乙型流感病毒 Victoria 核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 核 酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20℃±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20℃±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输不超过 4 天、反复冻融次数不超过5次。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒Yamagata系、呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎 衣原体）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
37 | 甲型H9流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 禽流感病毒 H9 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，禽流感病毒 H9 亚型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、禽流感病毒 H9 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml； 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（呼吸道合胞病毒、流感病毒H1N1型、流感病毒H3N2型、禽流感病毒H5型、禽流感病毒H7型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
38 | B型流感BY/BV双通道荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒 Victoria 和Yamagata 系核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX 7、最低检测限：500copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 10、所有RNA类产品使用同一反应程序，反应时间不超过80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副 流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
39 | 甲型流感荧光定量PCR标准物质 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感
40 | 合成引物 |  | 2OD/对 | 对 | 1 |  |  | 流感禽流感
41 | 待接种悬浮细胞管 |  | 管 | 管 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 1.盖子材料：聚乙烯 2.产品类型：培养管 3.颜色：自然色 4.材质：聚苯乙烯 5.无菌：无菌 6.形状：圆形
42 | 一步法RT-PCR试剂盒 |  | 50ulx50rxn | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感
43 | PrimeScript™ Ⅱ High Fidelity RT-PCR Kit |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感
44 | 咽拭子采样套装 |  | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 1.材质：植绒/尼龙材质 2.类型：鼻咽拭子/口咽拭子 3.折断点：3cm/7cm/8cm/10cm折断点，非灭活
45 | Hanks液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
46 | DMEM |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
47 | 青链霉素 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
48 | 胎牛血清 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
49 | EDTA-胰酶 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
50 | TPCK-胰酶 |  | 100mg/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
51 | HEPES |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
52 | 磷酸缓冲液（PBS） |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 流感禽流感
53 | 吸管 |  | 25ml | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
54 | 吸管 |  | 10ml | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
55 | 吸管 |  | 5ml | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
56 | 96孔板 |  | 100个/箱 | 箱 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
57 | 六孔板 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
58 | 15ml 离心管 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
59 | 50ml 离心管 |  | 50块/箱 | 箱 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
60 | 1.5ml 离心管 |  | 500支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
61 | T75细胞培养瓶 |  | 5个/包 | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
62 | T25细胞培养瓶 |  | 20个/包 | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
63 | 2ml的无菌冻存管 |  | 50个/包 | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
64 | 96孔冻存盒 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感
65 | 96孔PCR反应板 |  | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
66 | Spf鸡蛋 |  | 7-10日 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感
67 | 二氧化碳培养箱滤芯 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
68 | 检卵灯 |  | 超强LED冷光 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感
69 | 2ml的无菌冻存管 |  | 50个/包 | 包 | 1 |  |  | 流感禽流感 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
70 | 1ml注射器 |  | 2m1 0.5*20 200支/盒1800支/箱 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感
71 | 2ml注射器 |  | 2m1 0.5*20 200支/盒1800支/箱 | 盒 | 1 |  |  | 流感禽流感
72 | Marker pen |  | 黑色 | 支 | 1 |  |  | 流感禽流感
73 | 医用剪刀 |  | 不锈钢，直头 | 把 | 1 |  |  | 流感禽流感
74 | 镊子 |  | 不锈钢,尖头 | 把 | 1 |  |  | 流感禽流感
75 | 二氧化碳培养箱气体滤器 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感
76 | 二氧化碳培养箱钢瓶减压阀 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 流感禽流感
77 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（ PE、EV71、CA16） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测 | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、CA16 和 EV71 型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA16、EV71 和 EV-U检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5、ROX 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（腺病毒、轮状病毒、巨细胞病毒、甲型流感病毒、EBV、单纯疱疹病毒、风疹病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒、B群链球菌）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
78 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA10） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测 | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A10 型核酸 的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA10 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒1型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
79 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA6） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测 | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A6 型核酸的 定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA6 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A2型、柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
80 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA4） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测 | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒 A4 型核酸的 定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒 A4 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒B2型、柯萨奇病毒B3型、柯萨奇病毒B5型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、甲型流感病毒、轮状病毒A组）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
81 | 手足口荧光定量PCR检测试剂盒（CA5） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测 | 1.本试剂盒用于咽拭子等样本中 CA5 型核酸的定性检测。 2.规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3.注意组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、柯萨奇病毒A5型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC 6.最低检测限：500 copies/ml 7.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/ml； 8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 9.反应全流程最快时长≤80mins； 10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A8型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体等）以及人的总核酸无交叉反应。 11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。
82 | 胎牛血清 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 手足口检测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
83 | MEM粉 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 手足口检测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
84 | EDTA-胰酶 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 手足口检测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
85 | L-谷氨酰胺 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 手足口检测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
86 | 7.5%NaHCO3 |  | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 手足口检测
87 | 肠道病毒全基因组捕获试剂盒通用型 |  | 24个样本 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测
88 | 肠道病毒荧光定量PCR标准物质 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 手足口检测
89 | 全自动核酸提取试剂盒 |  | 64T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 适配艾克韦32核酸提取仪
90 | 全自动核酸提取试剂盒 |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 适配艾克韦96核酸提取仪
91 | 新型冠状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
92 | 新型冠状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
93 | ULSEN 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） |  | 24人份 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
94 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 |  | 进口产品
95 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) |  | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 |  | 进口产品
96 | Miseq Reagent Kit v2（300 cycles） |  | 4.5G数据量 | 套 | 1 |  |  | 本土变异株监测 |  | 进口产品
97 | 测序芯片 |  | 15-30G | 个 | 1 |  |  | 本土变异株监测
98 | 快速建库条码测序试剂盒 |  | 72人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
99 | 三代纳米孔测序DNA多样本辅助建库试剂盒 |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
100 | 芯片清洗试剂盒 |  | 6次/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
101 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测
102 | 无水乙醇 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 本土变异株监测
103 | 1000ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒，5大盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
104 | 200ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒 | 箱 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
105 | 20ul带滤芯移液器吸头 |  | 96支/盒 | 箱 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
106 | 96孔PCR反应板 |  | 0.2ml，10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
107 | 96孔PCR反应板(半裙边） |  | 0.1ml，10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
108 | 封板膜 |  | 100张/盒 | 盒 | 1 |  |  | 本土变异株监测 | 进口品牌，细胞培养专用 | 进口产品
109 | 基因组测序 |  | >1G/样本 | 个 | 1 |  |  | 本土变异株监测
110 | 宏基因组测序 |  | >5G/样本 | 个 | 1 |  |  | 本土变异株监测
1 | 汉坦病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 出血热
2 | 汉坦病毒荧光PCR检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 出血热 | 品牌不同于上一行品牌
3 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 20片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 出血热
4 | 混合纤维素脂过滤器 |  | 0.45um,白色，平纹，47mm,100/盒 | 盒 | 1 |  |  | 出血热 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
5 | 冻存盒 |  | 81孔/个 | 个 | 1 |  |  | 出血热
6 | 病毒洗脱液 |  | 30ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 出血热
1 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
2 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 品牌不同于上一行品牌
3 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 品牌不同于上两行品牌
4 | 新型冠状病毒/辣椒轻斑驳病毒核酸检测试剂盒（荧光定量PCR法） |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
5 | 新型冠状病毒/辣椒轻斑驳病毒核酸检测试剂盒（荧光定量PCR法） |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 品牌不同于上一行品牌
6 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） |  | 32T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 用于污水核酸提取
7 | 全自动核酸提取试剂（磁珠法） |  | 64T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 适配艾克韦32核酸提取仪
8 | 新冠病毒基因组标准物质（低浓度）GBW(E)09109 |  | 50ul*3 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
9 | 新冠病毒基因组标准物质（高浓度）GBW(E)091089 |  | 50ul*3 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
10 | 新型冠状病毒 （SARS-CoV-2） 假病毒核酸标准物质 |  | 0.5ml/支，5支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
11 | ULSEN 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） |  | 24人份 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
12 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) |  | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
13 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) |  | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
14 | PhiX CONTRONL V3 KIT |  | 10ul/支 | 支 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
15 | Miseq Reagent Kit v2 |  | 300 cycles | 套 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
16 | Miseq Reagent Kit v2 |  | 500 cycles | 套 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
17 | nextseq2000 P1 reagent 300cycles |  | 300 cycles | 套 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
18 | NextSeq2000 P2 reagent 300cycles |  | 300 cycles | 套 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
19 | AMPure XP - 60ml |  | 60ml | 瓶 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
20 | Qubit dsDNA HS Assay kit |  | 500人次/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
21 | Qubit RNA Assay kit |  | 100人次/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
22 | AmbionTM Nuclease-Free Water |  | 50ml瓶*10/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
23 | 2 × Phanta® Max Master Mix |  | 5ml | 包 | 1 |  |  | 新冠污水
24 | VAHTS Universal DNA Library Prep Kit for Illumina V3 |  | 24rxns/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
25 | 01-VAHTS Multiplex Oligos Set 4/5 for Illumina |  | 192rxns/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
26 | One step RT-PCR kit |  | 50T/包 | 包 | 1 |  |  | 新冠污水
27 | Index Adapter Replacement Caps |  | 100个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
28 | QIAxcel DNA High Resolution Cartridge |  | 1200样/个 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
29 | QX size marker（50-800bp) |  | 50ul/支 | 支 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
30 | 1-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes |  | 200反应 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
31 | ddPCR Multiplex Supermix |  | 2*0.6ml | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
32 | ddPCR™ Supermix for Probes (No dUTP) |  | 2*1ml | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
33 | droplet generation oil for use with the QX ONE ddPCR System |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
34 | droplet reader oil for use with the QX ONE ddPCR System |  | 700ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
35 | Waste bottle compatible with the QX ONE ddPCR System |  | 瓶 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
36 | Dithiothreitol (DTT) |  | 300mM，2*1ml | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
37 | GCR96 Cartridges |  | 1个/包 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
38 | 1M DTT |  | 1ml/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
39 | Tween-20 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 新冠污水
40 | 96孔PCR无裙边反应板（0.1ml) |  | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
41 | 96孔PCR半裙边反应板（0.1ml) |  | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
42 | 96孔PCR板（0.2ml) |  | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
43 | 96孔PCR板封膜 |  | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
44 | 生物安全柜滤芯 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
45 | 96孔U型底深孔板（2.2ml） |  | 50个/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水
46 | 探针合成 |  | 2OD/条 | 条 | 1 |  |  | 新冠污水
47 | 引物合成 |  | 2OD/条 | 条 | 1 |  |  | 新冠污水
48 | 采水袋 |  | 500ml/只 | 100只/箱 | 1 |  |  | 新冠污水
49 | 滤芯吸头（1000ul) |  | 8小盒*5大盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
50 | 滤芯吸头（200ul) |  | 10小盒*5大盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
51 | 滤芯吸头（20ul) |  | 10小盒*5大盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
52 | 1.5ml离心管 |  | 500个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
53 | 利器盒（25L） |  | 20只/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水
54 | 一次性医用口罩 |  | 50只/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
55 | 75%酒精 |  | 2.5L*6桶/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水
56 | 84消毒液 |  | 500ml*24/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水
57 | 一次性加样槽 |  | 25ml/个 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
58 | 医疗垃圾袋（大号） |  | 100CM*140CM | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
59 | 碳带 |  |  | 卷 | 1 |  |  | 新冠污水
60 | 标签纸 |  | 1.2cm*4cm,5000个/卷 | 卷 | 1 |  |  | 新冠污水
61 | 压力蒸汽灭菌指示卡 |  | 200片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
62 | 紫外灯管 |  | 90cm | 支 | 1 |  |  | 新冠污水
63 | 紫外灯管 |  | 120cm |  | 1 |  |  | 新冠污水
64 | 磁力架 |  | 32 孔(200μl/孔） | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
65 | Vortex Adapter |  | 24孔 (1.5–2.0 ml) | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
66 | 一次性丁腈手套 |  | 100只/盒 | 盒 | 1 |  |  | 新冠污水
67 | 一次性PE手套 |  | 50包/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水
68 | 25ml移液管 |  | 25支/包（8包/箱） | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
69 | 10ml移液管 |  | 50支/包（4包/箱） | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
70 | 8道间距可调移液器 |  | 支 | 支 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
71 | Axygen 8连排管 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
72 | Axygen 8连排带盖 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
73 | 一次性灭菌乳胶外科手套7.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
74 | 一次性灭菌乳胶外科手套7号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
75 | 一次性灭菌乳胶外科手套6.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 新冠污水 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
76 | nextseq2000 滤芯 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
77 | 基因组测序 |  | >1G/样本 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
78 | 宏基因组测序 |  | >5G/样本 | 个 | 1 |  |  | 新冠污水
1 | 发热伴/新型布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
2 | 登革病毒荧光定量核酸检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
3 | 猴痘病毒荧光定量核酸检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
4 | 肠道病毒通用型荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
5 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
6 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
7 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
8 | 呼吸道合胞病毒PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
9 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
10 | 水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
11 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
12 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
13 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
14 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 质量提升
1 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
2 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
3 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
4 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
5 | 诺如病毒GIGII/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
6 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
7 | 汉坦病毒荧光定量PCR检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
8 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 20片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
9 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
10 | 发热伴/新型布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
11 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
12 | 肠道病毒通用型 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
13 | 甲型流感病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
14 | 乙型流感病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
15 | 呼吸道合胞病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
16 | EB病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
17 | 埃博拉荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
18 | 寨卡病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
19 | 中东呼吸综合征PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
20 | 水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
21 | 麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
22 | 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
23 | 甲肝荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
24 | 乙肝荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
25 | 戊肝荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
26 | 黄热病毒PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
27 | 登革病毒PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
28 | 登革热IgM/IgG血清检测试剂盒(ELISA) |  | 96T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
29 | 登革热IgM/IgG血清检测试剂盒(胶体金) |  | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
30 | 裂谷热病毒荧光PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
31 | 克里米亚-刚果热荧光PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
32 | 肺炎支原体荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
33 | 腺病毒荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
34 | 乙型脑膜炎病毒荧光定量CR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
35 | 急性出血性结膜炎荧光定量PCR试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
36 | 全自动核酸提取试剂盒 |  | 64人/份 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
37 | 全自动核酸提取试剂盒 |  | 96人/份 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费 | BC005+
38 | MS2过程质控试剂盒 |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
39 | 新布尼亚病毒A-F型全基因组富集试剂盒（多重扩增法） |  | 24T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 1.新布尼亚病毒A-F型联检； 2.适用于：新布尼亚病毒A-F型全基因组扩增；对外周血，血浆，血清等新布尼亚病毒样本进行组装、分型鉴定及溯源分析； 3.每盒检测量≥24人份； 4.最低检出限:32CT； 5.基因覆盖度：全基因组覆盖度≥99%； 6.试剂形式：包含新布尼亚病毒A-F型基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 7.需具备应对病毒变异的自主引物设计分析能力，提供引物设计软著和序列一致性可提供相关证明。 8.反转录及扩增试剂为MIX组分，增强体系稳定性且便于操作； 9.反转录体系20μl，反转录时长不超过25分钟，扩增体系25μl，扩增管数：2管，反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险扩增，扩增时长约3小时； 10.可搭载同品牌自动化建库仪，高效完成核酸到标准文库全流程，并可选配均一化模块，文库免定量，可以等体积混样上机； 11.扩增子数目：32对，扩增长度约400bp； 12.适用测序平台：ONT、Illumina、MGI、Salus pro；
40 | Axygen 8连排管 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
41 | Axygen 8连排带盖 |  | 100条/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
42 | 1.5ml 离心管 |  | 500支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
43 | 磷酸缓冲液（PBS） |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 常规工作经费
44 | 滤芯枪头（1000ul) |  | 8盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
45 | 滤芯枪头(200ul) |  | 10盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
46 | 滤芯枪头(20ul) |  | 10盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
47 | 一次性无菌均质袋 |  | 10个/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
48 | 冻存盒 |  | 81格/个 | 个 | 1 |  |  | 常规工作经费
49 | 50ml离心管 |  | 25个/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
50 | 15ml离心管 |  | 50个/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
51 | 移液管 |  | 25ml,25支/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
52 | 混合纤维素脂过滤器 |  | 0.45um,白色，平纹，47mm,100/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 进口品牌，测序专用 | 进口产品
53 | 称量纸 |  | 500张/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
54 | 称量勺 |  | 个 |  | 1 |  |  | 常规工作经费
55 | 一次性平皿 |  | 500个/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费
56 | 一次性吸水垫巾 |  | 20片/包 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费
57 | 96孔U型底深孔板（2.2ml） |  | 50个/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费
58 | 碳带 |  |  |  | 1 |  |  | 常规工作经费
59 | 标签纸 |  | 1.2cm*4cm,5000个/卷 | 卷 | 1 |  |  | 常规工作经费
60 | 一次性灭菌乳胶外科手套7.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
61 | 一次性灭菌乳胶外科手套7号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
62 | 一次性无粉乳胶外科手套6.5号 |  | 6盒/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费 | 分左右手手型，无粉，麻面，弯曲手指，耐摩擦耐牵拉。
63 | 一次性医用口罩 |  | 50只/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
64 | 一次性帽子 |  | 10个/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
65 | 吸水纸 |  | 200张/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
66 | 连卷袋 |  | 10卷/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
67 | 手提中号垃圾袋 |  | 100个/卷 | 卷 | 1 |  |  | 常规工作经费
68 | 酒精喷壶 |  | 500ml | 个 | 1 |  |  | 常规工作经费
69 | Mark pen |  | 12支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
70 | 免洗手去菌消毒液 |  | 550ml,20瓶/箱 | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费
71 | 普通鞋套 |  | 100付/包 | 包 | 1 |  |  | 常规工作经费
72 | 抗菌洗手液 |  | 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 常规工作经费
73 | 84消毒液 |  | 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 常规工作经费
74 | 75%医用酒精 |  | 2.5L | 桶 | 1 |  |  | 常规工作经费
75 | 氯化镁 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 常规工作经费
76 | 一次性无菌平皿 |  | 500个/箱（90mm) | 箱 | 1 |  |  | 常规工作经费
77 | 冻存盒 |  | 81孔/个 | 个 | 1 |  |  | 常规工作经费
78 | 病毒洗脱液 |  | 30ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  | 常规工作经费
79 | RC4温度记录仪 |  | 个 | 个 | 1 |  |  | 常规工作经费
80 | 酒精湿巾 |  | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 常规工作经费
81 | 一次性加样槽 |  | 25ml/个 | 个 | 1 |  |  | 常规工作经费

## 艾滋病检测
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目名称 | 参数 | 备注
1 | 抗HIV系列室间质评样品 |  | 5支/组 | 组 | 1 |  |  | 艾滋病检测 | 每组三阳两阴，体积0.5ml标签格式：01-05
2 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） |  | 100人份/包 | 包 | 1 |  |  | 艾滋病检测 | 1.规格：100人份/袋。 2.技术要求 2.1原理：免疫层析； 2.2方法：胶体硒法； 2.3可检测HIV-1型、HIV-2型抗体及O亚型抗体；可检测HIV-1p24抗原； 2.4适用于人全血/血浆/血清检测； 2.6检测卡的条带宽度应大于等于3毫米；可在30分钟内判读结果； 2.7有效期：10个月以上； 2.8参照最新《全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》，敏感性100%，特异性和功效率均在98.0%以上的试剂。 | 进口产品
3 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法） |  | 36人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 艾滋病检测 | 进口品牌，蛋白印迹法 | 进口产品
4 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  | 艾滋病检测
5 | 人类免疫缺陷病毒1型核糖核酸（HIV-1 RNA)血清（液体）室内质控品 |  | 1.2ml/管，20管/盒 | 盒 | 1 |  |  | 艾滋病检测
6 | 人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒（RT-PCR荧光探针法）（核心产品） |  | 48人份/套 | 套 | 1 |  |  | 艾滋病检测 | 1.规格：48人份/套。 2.技术要求 ★2.1适用于丽珠病毒载量检测仪。其中核酸提取试剂适用于自动化仪器STAR let或Auto NA96； PCR扩增适用于SLAN 96P或SLAN 96S； 2.2覆盖基因型：M组、N组、O组； 2.3灵敏度：≤30IU/ml（1拷贝/ml相当于1.7IU/ml）； 2.4满载检测耗时≤4.5h（48T)； 2.5检测靶点：LTR和pol区； 2.6防污染体系：矿物油封盖； 2.7扩增试剂状态及包装：单人份全组分冻干试剂； 2.8原始采血管或冻存管上机提取； ★22.9内测定量； 2.10 提供证书和相关检测报告。 | 核心产品

## 细菌
一、公共场所健康危害因素监测
序号 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 军团菌试剂 | 100T/盒 | 盒 | 1
2 | 军团菌定量盘 | 100个/箱 | 箱 | 1
3 | 军团菌非饮用水预处理套装 | 2瓶/盒 | 盒 | 1
4 | 120ml取样瓶 无硫代硫酸钠 | 200个/箱 | 箱 | 1
5 | Legiolert定量盘橡胶衬垫 | 1个/袋 | 袋 | 1
6 | 无菌采水袋 | 10只/袋*10/箱 | 箱 | 1
7 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
8 | 营养琼脂培养基（即用型） | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
9 | 一次性无菌采水袋 | 10*10支/箱 | 箱 | 1
10 | 沙氏琼脂 | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
11 | 乳糖胆盐培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
12 | 乳糖胆盐培养基（即用型） | 20支/盒 | 盒 | 1
13 | 一次性无菌平皿 | 500皿/箱 | 箱 | 1
14 | 伊红美兰琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
15 | Baird-parker琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
16 | Baird-parker琼脂（即用型） | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
17 | 胰酪胨大豆肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
18 | 血琼脂平板 | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
19 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
20 | 7.5%氯化钠肉汤（即用型） | 10包/盒 | 盒 | 1
21 | 孟加拉红琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
22 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
23 | 匹克氏肉汤 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
24 | 一次性无菌枪头（1000μl） | 96支*8/盒 | 盒 | 1
25 | 一次性无菌枪头（200μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
26 | 一次性无菌枪头（20μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
27 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1
28 | 乳糖蛋白胨培养基（双料，即用型） | 20支/盒 | 盒 | 1
29 | 乳糖蛋白胨培养基（单料，即用型） | 20支/盒 | 盒 | 1
30 | 一次性无菌采样袋 | 10支/包 | 包 | 1
31 | 一次性无菌采样拭子 | 1000支/箱 | 箱 | 1
32 | 一次性无菌吸管（25ml） | 25支/袋 | 袋 | 1
33 | 一次性无菌吸管（10ml） | 50支/袋 | 袋 | 1
34 | 一次性无菌吸管（5ml） | 50支/袋 | 袋 | 1
35 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
36 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
37 | BCYE琼脂平板 | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
38 | BCYE-CYS琼脂平板 | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
39 | GVPC琼脂平板 | 10皿*2/盒 | 盒 | 1
40 | 军团菌诊断血清（套装） | 2ml*10/盒 | 盒 | 1
41 | 大肠菌群检测试剂（酶底物法） | 100包/盒 | 盒 | 1
42 | 菌落总数检测组件（酶底物法） | 100T | 套 | 1
43 | 大肠埃希氏菌定量分析质控样品 | 20mL | 支 | 1
44 | 菌落总数定量分析质控样品 | 20mL | 支 | 1
45 | 总大肠菌群定量分析质控样品 | 20mL | 支 | 1
46 | 基因组测序 | ＞1G/个 | 个 | 1
47 | 宏基因组测序 | ＞5G/个 | 个 | 1
48 | 大肠菌群快检纸片（餐具环境） | 10片/包*10 | 盒 | 1
49 | 大肠菌群快检纸片（水质） | 15片/包*5 | 盒 | 1
二、致病菌识别网
序号 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 销售单 价（元） |  | 总价
1 | 腹泻症候群致病菌核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
2 | 呼吸道症候群致病菌核酸检测试剂盒 | ★50T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 核心产品
3 | 脑炎脑膜炎致病菌核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
4 | 其他发热症候群病原体核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
5 | 鼠疫耶尔森菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
6 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
7 | 志贺菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
8 | 沙门菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
9 | 肉毒杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
10 | 致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
11 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
12 | 克罗诺菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
13 | 小肠结肠炎耶尔森菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
14 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
15 | 弯曲菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
16 | 鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
17 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
18 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
19 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
20 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
21 | 白喉棒状杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
22 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
23 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
24 | 酿脓链球菌（A族链球菌）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
25 | 单增李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
26 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
27 | 猪链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
28 | 炭疽芽胞杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
29 | 类鼻疽伯克尔霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
30 | 艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
31 | 非结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
32 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
33 | 幽门螺杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
34 | 假结核耶尔森菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
35 | 枸橼酸杆菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
36 | 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
37 | 巴尔通体杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
38 | 立克次体科核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
39 | 无形体科 核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
40 | 血平板 | 10皿/包 | 包 | 1
41 | 巧克力平板 | 10皿/包*2 | 包 | 1
42 | 飞行质谱仪鉴定试剂 | 100T/盒 | 盒 | 1
43 | 飞行质谱仪校准试剂 | 4支/盒，可用80次校准 | 盒 | 1
44 | 液体菌种保存管(不含瓷珠)(40%甘油) | 1.4ml*50支/盒 | 盒 | 1
45 | 粪便采样管 | 500支/箱 | 箱 | 1
46 | Qubit4.0 dsDNA定量试剂盒 | 约500个样本 | 盒 | 1
47 | Qubit Assay Tubes | 500支 | 包 | 1
48 | 国家致病菌识别网数据运维 | 测序数据存储盘 | 个 | 1
49 | SDS | 100g/瓶 | 瓶 | 1
50 | GELRED | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 1
51 | Xba I | 3000U | 包 | 1
52 | Bln I | 400U/包 | 包 | 1
53 | Sfi I | 1000U | 包 | 1
54 | Not I | 500U | 包 | 1
55 | Asc I | 500units | 包 | 1
56 | Apa I | 10000U | 包 | 1
57 | Sma I | 2,000U | 包 | 1
58 | seakem gold琼脂糖 | 25g/瓶 | 瓶 | 1
59 | 1M Tris-HCl(PH=8.0) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
60 | 0.5M EDTA(PH=8.0) | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
61 | 20%SDS | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
62 | 十二烷基肌氨酸钠SLS | 25g/瓶 | 瓶 | 1
63 | 10×TBE | 500ml／瓶 | 瓶 | 1
64 | TE缓冲液(PH=8.0) | 500ml／瓶 | 瓶 | 1
65 | 溶葡萄球菌酶 | 1mg/瓶 | 瓶 | 1
66 | 溶菌酶 | 1g/瓶 | 瓶 | 1
67 | 革兰氏阴性菌药敏检测板 | 10板/盒 | 盒 | 1
68 | 革兰氏阳性菌药敏检测板 | 10板/盒 | 盒 | 1
69 | 全基因组测序及分析费 | 测序及拼接 | 株 | 1
70 | 宏基因测序及分析费 | 宏基因测序及分析 | 份 | 1
71 | FECAL Swab | 500支 | 箱 | 1
72 | eSwab | 500支 | 箱 | 1
73 | 血琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 1
74 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 1
75 | 哥伦比亚CAN血琼脂平板 | 10皿/包 | 包 | 1
76 | 巧克力平板培养基（双抗） | 10皿/包 | 包 | 1
77 | 巧克力平板培养基（单抗） | 10皿/包 | 包 | 1
78 | 巧克力平板培养基 | 10皿/包 | 包 | 1
79 | CCFA琼脂基础（含添加剂） | 250g/瓶 | 瓶 | 1
80 | CCFA琼脂（即用型） | 10皿/包 | 包 | 1
81 | 肺炎支原体液体培养基管 | 4ml*20支/盒 | 盒 | 1
82 | 肺炎支原体固体培养基平板 | 9cm*5/包 | 包 | 1
83 | 木炭琼脂培养基平板（2-8℃） | 9cm*10个/包 | 包 | 1
84 | 引物合成 | 2OD | 2支/对 | 1
85 | 大肠杆菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
86 | 产志贺毒素大肠杆菌（STEC）显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
87 | 大肠埃希氏菌O157显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
88 | 弧菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
89 | 弧菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1
90 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
91 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
92 | 沙门氏菌属显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
93 | 沙门氏菌属显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1
94 | 志贺氏菌属显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
95 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
96 | 艰难梭菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
97 | 产气荚膜梭菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
98 | 弯曲菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
99 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
100 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1
101 | 阪崎肠杆菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
102 | 泛耐药不动杆菌(MDR)显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
103 | A群链球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
104 | B群链球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
105 | 肠杆菌科细菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
106 | 葡萄球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
107 | 链球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
108 | TBX显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
109 | 大肠杆菌显色培养基平板（替加环素） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
110 | 大肠杆菌显色培养基平板（环丙沙星） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
111 | 大肠杆菌显色培养基平板（多粘菌素B） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
112 | 抗万古霉素肠球菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
113 | 耐碳青霉烯类肠杆菌显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
114 | 沙门氏菌显色培养基平板（替加环素） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
115 | 沙门氏菌显色培养基平板（环丙沙星） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
116 | 沙门氏菌显色培养基平板（多粘菌素B） | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
117 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
118 | KPC显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
119 | ESBL显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
120 | C3GR显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
121 | COL-APSE 显色培养基平板 | 90mm*20块/盒 | 盒 | 1
122 | 一次性无菌枪头（20ul） | 96支*10盒/箱 | 箱 | 1
123 | 一次性无菌枪头（200ul） | 96支*10盒/箱 | 箱 | 1
124 | 一次性无菌枪头（1000ul） | 96支*8盒/箱 | 箱 | 1
125 | 沙门氏菌诊断血清 | 60种/盒 | 盒 | 1
126 | 沙门氏菌诊断血清 | 2ml/瓶 | 瓶 | 1
127 | 肠炎弧菌诊断血清K4 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
128 | 肠炎弧菌诊断血清K6 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
129 | 肠炎弧菌诊断血清K8 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
130 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 0群套装 | 2mL*11支/盒 | 盒 | 1
131 | 肠炎弧菌诊断血清03 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
132 | 肠炎弧菌诊断血清04 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
133 | 肠炎弧菌诊断血清010 | 2mL*1支/盒 | 盒 | 1
134 | 单增李斯特菌诊断血清套装 | 12支/盒 | 盒 | 1
135 | 霍乱弧菌诊断血清套装 | 2mL*3支/盒 | 盒 | 1
136 | 肺炎链球菌诊断血清套装 | 1mL*13支/盒 | 盒 | 1
137 | 核酸提取试剂盒 | 64T | 盒 | 1
138 | 霍乱弧菌（O1\O139\CTXAB\通用型)核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
139 | 霍乱弧菌快速检测试剂盒（胶体金） | 50T/盒（O1、O139) | 盒 | 1
140 | O157快速检测试剂盒（胶体金） | 25T/盒 | 盒 | 1
141 | 军团菌抗原快速检测试剂 | 25T/盒 | 盒 | 1
142 | 志贺氏菌诊断血清 | 26*1ml/盒 | 盒 | 1
143 | 恙虫病立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒 | 盒 | 1
144 | 普氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50T/盒 | 盒 | 1
145 | 莫氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50T/盒 | 盒 | 1
146 | Nextera XT DNA Library Preparation Kit | 24T | 盒 | 1 |  |  |  | 进口产品
147 | Nextera XT Index Kit | 96T | 盒 | 1 |  |  |  | 进口产品
148 | MISEQ测序试剂和芯片 | 5个样本 | 套 | 1 |  |  |  | 进口产品
149 | Qubit4.0 dsDNA定量试剂盒 | 500个样本 | 套 | 1 |  |  |  | 进口产品
150 | PCR产物回收磁珠 | 5ml | 瓶 | 1
151 | ISEQ测序试剂和芯片 | 2个样本 | 套 | 1 |  |  |  | 进口产品
152 | Nxetseq2000测序试剂和芯片 | 20个样本 | 套 | 1 |  |  |  | 进口产品
153 | UltraClean Universal Plus DNA Library Prep Kit for Illumina V3 | 24 rxns | 套 | 1
154 | VAHTS Dual UDI Adapters Set 1 for Illumina | 标签(1-24): 96 rxns | 套 | 1
155 | VAHTS Universal Plus DNA Library Prep Kit for Illumina | 24 rxns | 套 | 1
156 | VAHTS DNA Clean Beads | 5 ml | 瓶 | 1
157 | 病原微生物靶向基因检测（296种）建库试剂盒 | 24 rxns | 套 | 1
158 | 脑膜炎奈瑟菌（A\B\C)核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
159 | 脑膜炎奈瑟菌（X\Y\W)核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
160 | 蜡样芽胞杆菌hblC/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 盒 | 1
161 | QIAxcel DNA SCREENING KIT(2400) | 2400T | 盒 | 1
162 | QX Alignment Marker 15bp/3Kb | 1.5ml | 包 | 1
163 | QX size marker 100bp-2.5kb | 50μl | 包 | 1
164 | 弯曲菌培养检测试剂盒（粪便样本） | 10T/盒 | 盒 | 1
165 | 炭疽杆菌抗体快速检测试剂盒 (胶体金法) | 10T/盒 | 盒 | 1
166 | 炭疽杆菌抗原快速检测试剂盒 (胶体金法) | 10T/盒 | 盒 | 1
167 | 炭疽杆菌抗原酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
168 | 炭疽杆菌IgG抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
169 | 炭疽杆菌IgM抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
170 | 炭疽杆菌IgA抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
171 | 鼠疫杆菌抗体快速检测试剂盒 (胶体金法) | 10T/盒 | 盒 | 1
172 | 鼠疫杆菌抗原快速检测试剂盒 (胶体金法) | 10T/盒 | 盒 | 1
173 | 鼠疫杆菌IgG抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
174 | 鼠疫杆菌IgM抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
175 | 鼠疫杆菌IgA抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
三、布病
1 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 销售单 价（元） |  | 总价
2 | 布鲁氏菌试管凝集标准品（1:100） | 干粉/支 | 支 | 1
3 | 布鲁氏菌试管凝集标准品（1:200） | 干粉/支 | 支 | 1
4 | 布鲁氏菌试管凝集标准品（1:400） | 干粉/支 | 支 | 1
5 | 布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 1
6 | 布病虎红平板凝集抗原 | 12ml/瓶 | 瓶 | 1
7 | 布病试管凝集抗原 | 12ml/瓶 | 瓶 | 1
8 | 布病冻干阳性血清 | 10*1ml/盒 | 盒 | 1
9 | 抗人免疫球蛋白血清（Coomb's) | 10*0.5ml/盒 | 盒 | 1
10 | 人布鲁氏菌IgM/IgG抗体联合检测试剂盒 (胶体金法) | 20T/盒 | 盒 | 1
11 | 双相血培养瓶 (布鲁氏菌专用) | 20瓶/箱 | 箱 | 1
12 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
13 | 一次性悬浮管 | 2000支/箱 | 箱 | 1
14 | 一次性无菌枪头（1000μl） | 96支*8/盒 | 盒 | 1
15 | 一次性无菌枪头（200μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
16 | 一次性无菌枪头（20μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
17 | 利器盒（手推平盖) | KL-5F,60只/箱 | 箱 | 1
18 | 利器盒（手推平盖) | KL-30F,20只/箱 | 箱 | 1
19 | 一次性无菌加样槽 | 10支/包 | 包 | 1
20 | 减压阀（二氧化碳） | 个 | 个 | 1
21 | 一次性无菌吸管（25ml） | 25支/袋 | 袋 | 1
22 | 一次性无菌吸管（10ml） | 50支/袋 | 袋 | 1
23 | 人布鲁氏菌IgA抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
24 | 人布鲁氏菌IgM抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
25 | 人布鲁氏菌IgG抗体酶联免疫分析 (ELISA)试剂盒 | 96孔/盒 | 盒 | 1
26 | 宏基因组测序 | ＞5G/个 | 个 | 1
27 | 布鲁氏菌Tb噬菌体 | 10*0.5mL/盒 | 盒 | 1
28 | 布鲁氏菌Bk2噬菌体 | 10*0.5mL/盒 | 盒 | 1
四、传染病实验室检测质量提升
1 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 销售单 价（元） |  | 总价
2 | A组溶血性链球菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
3 | 肺炎链球菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
4 | 脑膜炎奈瑟菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
5 | 霍乱弧菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
6 | 伤寒/副伤寒沙门菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
7 | 志贺菌核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
8 | 肺炎支原体核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
9 | 百日咳核酸液体质控品 | 500μl/支 | 支 | 1
10 | A组溶血性链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
11 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
12 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
13 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
14 | 伤寒/副伤寒沙门菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
15 | 志贺菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
16 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
17 | 百日咳核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
18 | 菌落总数定量分析质控品 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1
19 | 总大肠菌群定量分析质控品 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1
20 | 大肠埃希氏菌定量分析质控品 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1
21 | 金黄色葡萄球菌定量分析质控品 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1
22 | 沙门菌定性分析质控品 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1
五、常规
1 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 销售单 价（元） |  | 总价
2 | 二氧化碳 | 10L | 瓶 | 1
3 | 一次性使用灭菌规格板 | 5*5cm/个，100个/盒 | 盒 | 1
4 | 10ul一次性接种环 | 25支/包 | 包 | 1
5 | 1ul一次性接种环 | 25/包 | 包 | 1
6 | 药敏仪加样接头 | 50个/盒 | 盒 | 1
7 | 高纯氮气 | 10L | 瓶 | 1
8 | 密封厌氧培养罐（Anaeropack rectangular jar） | 2.5L | 个 | 1
9 | 一次性悬浮管 | 2000支 | 箱 | 1
10 | 减压阀 | 个 | 个 | 1
11 | 高纯氮气 | 10L | 瓶 | 1
12 | 运输干冰 | 5kg/箱 | 箱 | 1
13 | 冰盒（双面长方形） | 1.5ml*32/个 | 个 | 1
14 | 离心管（1.5ml，带卡扣） | 1000支/盒 | 盒 | 1
15 | 离心管（1.5m） | 1000支/盒 | 盒 | 1
16 | ambion nuclease-free water | 50ml*10/盒 | 盒 | 1
17 | 一次性无菌枪头（20ul） | 96支*10盒/箱 | 箱 | 1
18 | 一次性无菌枪头（200ul） | 96支*10盒/箱 | 箱 | 1
19 | 一次性无菌枪头（1000ul） | 96支*8盒/箱 | 箱 | 1
20 | 一次性无菌采样管（eSwab） | 500支/箱 | 箱 | 1
21 | 一次性涂布棒 | 100支/包 | 包 | 1
22 | 0.45μm无菌滤膜 | 47mm*0.45um*200张 | 盒 | 1
23 | 均质袋/采样袋 | 10个/包，32cm*20cm | 包 | 1
24 | 均质袋/采样袋 | 10个/包，45cm*55cm | 包 | 1
25 | 一次性无菌平皿 | 500个/箱 | 箱 | 1
26 | 液体菌种保存管（不含瓷珠） | 1.4ml*50支/盒 | 盒 | 1
27 | 一次性研磨棒 | 50支/包，长21cm | 包 | 1
28 | 一次性口罩 | 10个/包 | 包 | 1
29 | 一次性隔离衣（加厚） | 10件/包 | 包 | 1
30 | 一次性医用帽子（条形） | 10条/包 | 包 | 1
31 | 玻璃采水瓶（500ml） | 500ml | 支 | 1
32 | 23号手术刀片 | 10片/包 | 包 | 1
33 | 一次性无菌移液管（10ml） | 50支/包 | 包 | 1
34 | 一次性无菌移液管（25ml） | 25支/包 | 包 | 1
35 | 一次性无菌移液管（5ml） | 50支/包 | 包 | 1
36 | 一次性无菌移液管（2ml） | 50支/包 | 包 | 1
37 | 一次性无菌移液管（1ml） | 50支/包 | 包 | 1
38 | 2ml冻存管 | 50支/包,10包/箱 | 箱 | 1
39 | 5ml冻存管 | 50支/包,10包/箱 | 箱 | 1
40 | 标签纸、墨带 | 4cm*1cm，白色，500/RL | 盒 | 1
41 | 50ml离心管 | 平顶螺旋管盖，25支/包，20包/箱 | 箱 | 1
42 | 15ml离心管 | 平顶螺旋管盖，50支/包，10包/箱 | 箱 | 1
43 | 医用抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 1
44 | 记号笔 | 12支/盒 | 盒 | 1
45 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
46 | 95%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
47 | 吸水纸（PFGE用） | 200抽/包，20包/箱 | 包 | 1
48 | 84泡腾片 | 500片/瓶 | 瓶 | 1
49 | 一次性乳胶手套（无粉） | 7.5#，50副/盒 | 盒 | 1
50 | 一次性乳胶手套 | M号 | 盒 | 1
51 | 革兰氏快速染色套装 | 4种/盒 | 盒 | 1
52 | 96孔PCR板（含封膜） | 10个/盒 | 盒 | 1
53 | 200μl八连PCR管 | 125排/包 | 包 | 1
54 | 菌株冻存盒 | 100格/个 | 个 | 1
55 | 高压灭菌效果指示（化学） |  | 盒 | 1
56 | 高压灭菌效果指示（生物） |  | 盒 | 1
57 | 医用垃圾袋（手提式、加厚） | 70*80cm | 100只/卷 | 1
58 | 医用垃圾袋(手提式、加厚） | 30*40cm | 100只/卷 | 1
59 | 医用垃圾袋（加厚） | 120*130cm | 100只/卷 | 1
60 | 移液器 | 200微升 | 支 | 1
61 | 移液器 | 20微升 | 支 | 1
62 | 移液器 | 1000微升 | 支 | 1
63 | 离心管架（50ml) |  | 个 | 1
64 | 离心管架（15ml) |  | 个 | 1
65 | 离心管架（1.5ml) |  | 个 | 1
66 | 中试管架 |  | 个 | 1
67 | 微需氧产气包 | 10个/盒 | 盒 | 1
68 | 厌氧产气包 | 10个/盒 | 盒 | 1
69 | 手术剪 | 16cm，不锈钢 | 把 | 1
70 | 解剖刀 | 4号手术刀柄可以配23号手术刀片 | 把 | 1
71 | 单道移液器 | 1000μl | 支 | 1
72 | 单道移液器 | 200μl | 支 | 1
73 | 单道移液器 | 100μl | 支 | 1
74 | 单道移液器 | 50μl | 支 | 1
75 | 单道移液器 | 10μl | 支 | 1
76 | 单道移液器 | 20μl | 支 | 1
77 | 单道移液器 | 2μl | 支 | 1
78 | 单道移液器 | 10ml | 支 | 1
79 | 8道移液器 | 200μl | 支 | 1
80 | 12道移液器 | 200μl | 支 | 1
81 | 8道移液器 | 50μl | 支 | 1
82 | 8道移液器 | 20μl | 支 | 1
83 | 8道移液器 | 10μl | 支 | 1
84 | 菌株转运箱 | 28L | 个 | 1
85 | 菌株转运箱 | 18L | 个 | 1
86 | Dynabeads GC-Combo | 10T/盒 | 盒 | 1
87 | Color Seed | 4支/盒 | 盒 | 1
88 | Easy Stain | 20T/盒 | 盒 | 1
89 | Filta-Max | 10个/盒 | 包 | 1
90 | 隐孢子虫贾第虫检测工具包 | 1套/盒 | 盒 | 1
91 | PBST | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
92 | 实验记录本 | 100张/本 | 个 | 1
93 | 医用镊子 | 16cm | 个 | 1
94 | 超纯水桶（带水龙头） | 10L | 个 | 1
95 | 耐高温封口条 | 50根/包 | 包 | 1
96 | 实验室急救箱套装 | 微生物实验室 | 套 | 1
97 | 磁力架 | 200μl | 个 | 1
98 | 磁力架 | 1.5ml | 个 | 1
99 | 200μl八连PCR管（含平盖） | 125条/盒*10/箱 | 箱 | 1
100 | 大容量电动移液器 | 1-100ml | 支 | 1
101 | 复方中和剂 | 9ml/支*20 | 盒 | 1
102 | 0.85%生理盐水采样管（含中和剂）内含棉签 | 10ml/支*20 | 盒 | 1
103 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管） | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1
104 | 单料乳糖胆盐发酵培养基管（含小倒管） | 10ml*20支/盒 | 盒 | 1
105 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 1
106 | 无尘纸 | 280抽/盒*5/组 | 组 | 1
107 | 无尘布 | 300张/盒*6/组 | 组 | 1
108 | 标准菌株 | 冻干粉/支 | 支 | 1
六、艰难梭菌感染分子监测项目
1 | 货物及部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 销售单 价（元） |  | 总价
2 | 0.1%蛋白胨水 | 225ml*10袋/盒 | 盒 | 1
3 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 盒 | 1
4 | 艰难梭菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 1
5 | 艰难梭菌药敏板 | 10T/盒 | 盒 | 1
6 | 基因组测序 | ＞1G/样本 | 个 | 1
7 | 宏基因组测序 | ＞5G/样本 | 个 | 1
8 | 艰难梭菌（tcdA/tcdB）双重核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1
9 | 产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
10 | 肉毒梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 盒 | 1
11 | 一次性无菌枪头（1000μl） | 96支*8/盒 | 盒 | 1
12 | 一次性无菌枪头（200μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
13 | 一次性无菌枪头（20μl） | 96支*10/盒 | 盒 | 1
14 | 大便盒（螺旋口） | 40ml*100/包 | 包 | 1
15 | 菌株冻存管（螺旋帽） | 2.0ml*50支/包*10包/箱 | 箱 | 1
16 | 厌氧产气包 | 10个/盒 | 盒 | 1
17 | 飞行质谱仪鉴定试剂 | 100T/盒 | 盒 | 1
18 | FECAL Swab | 500支/箱 | 箱 | 1
19 | 一次性取菌环（10μl） | 25/包 | 包 | 1
20 | 一次性取菌环（1μl） | 25/包 | 包 | 1
21 | 运输干冰 | 5kg/箱 | 箱 | 1
22 | 微需氧产气包 | 10个/盒 | 盒 | 1
23 | 难辨梭状芽胞杆菌 | ATCC43593 | 支 | 1

## 理化
采购物品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
|  | 规格 |  |  | （元） | （元）
聚丙烯离心管（BD） |  | ★50mL 圆尖底 | 盒 | 1 |  |  | 核心产品
聚丙烯离心管（BD） |  | 15mL 圆尖底 | 盒 | 1
隔垫 |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
O 型圈 |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
分流衬管 |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
石墨垫（质谱端） |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
石墨垫（进样口端） |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
氯氟氰菊酯 |  | 100ug/mL | 支 | 1
毒死蜱 |  | 100ug/mL | 支 | 1
a-硫丹 |  | 100ug/mL | 支 | 1
B-硫丹 |  | 100ug/mL | 支 | 1
硫丹硫酸酯 |  | 100ug/mL | 支 | 1
五氯硝基苯 |  | 100ug/mL | 支 | 1
百菌清 |  | 100ug/mL | 支 | 1
环氧七氯 |  | 100ug/mL | 支 | 1
腐霉利 |  | 100ug/mL | 支 | 1
水胺硫磷 |  | 100ug/mL | 支 | 1
三唑磷 |  | 100ug/mL | 支 | 1
灭线磷 |  | 100ug/mL | 支 | 1
杀螨酯 |  | 100ug/mL | 支 | 1
恶霜灵 |  | 100ug/mL | 支 | 1
QuEChERS 萃取盐包 |  | 50/pkg | 包 | 1
QuEChERS 净化管 |  | 50/pkg | 包 | 1
一次性无菌注射器 |  | 细长型 2mL | 包 | 1
一次性无菌注射器 |  | 细长型 1mL | 包 | 1
Trap O2 Indicating（氧捕集指示剂) |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
在线气体净化器 |  | 适配安捷伦仪器 | 个 | 1
进样瓶 |  | 2mL | 个 | 1
进样瓶盖 |  | 蓝色 | 个 | 1
甲霜灵标准溶液 |  | 100μg/mL,1.2ml | 支 | 1
烯啶虫胺标准溶液 |  | 100μg/mL,1.2ml | 支 | 1
甲醇 |  | 质谱纯 4L | 支 | 1
ZORBAX SB-C18 色谱柱 |  | 4.6mm×250mm | 支 | 1
食品中铅、镉、砷、铬、镍、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、锡、锂、硼、 锌、锶、钼、钴、铷元素标准样品 |  |  | 支 | 1
PFA 雾化器 |  | 适配赛默飞仪器 | 个 | 1
ICP MS 雾化室 |  | 适配赛默飞仪器 | 个 | 1
食品中钠、镁、钾、钙、铁标准样品 |  |  | 个 | 1
食品中汞标准样品 |  |  | 个 | 1
无水硫酸镁 |  | 50g | 瓶 | 1
蔬菜粉中的农残标准样品 |  | 10 种农残 | 支 | 1
二氯甲烷 |  | 质谱纯 4L | 瓶 | 1
乙酸乙酯 |  | 质谱纯 4L | 瓶 | 1
乙酸锌 |  | AR100g | 瓶 | 1
乙酸铵 |  | AR100g | 瓶 | 1
氯化钠 |  | AR500g | 瓶 | 1
纳氏试剂 |  | 100ml | 瓶 | 1
甲基红 |  | AR25g | 瓶 | 1
亚甲蓝 |  | 25g | 瓶 | 1
对氨基苯磺酸 |  | AR100g | 瓶 | 1
无水硫酸铜 |  | AR100g | 瓶 | 1
盐酸萘乙二胺 |  | 5g | 瓶 | 1
磷酸 |  | 分析纯500ml | 瓶 | 1
硫脲 |  | 优级纯500g | 瓶 | 1
抗坏血酸 |  | AR25g | 瓶 | 1
氢氧化钾 |  | AR500g | 瓶 | 1
氢氧化钠 |  | AR500g | 瓶 | 1
二氮杂菲（林菲罗啉） |  | 5g | 瓶 | 1
碘化钾 |  | 分析纯500g | 瓶 | 1
石油醚 |  | AR500ml | 瓶 | 1
柠檬酸 |  | AR500g | 瓶 | 1
三正辛胺 |  | 98% 25ml | 瓶 | 1
正丁醇 |  | AR100ml | 瓶 | 1
四硼酸钠 |  | AR100g | 瓶 | 1
无水硫酸镁 |  | AR100g | 瓶 | 1
氢氧化铵 |  | AR100ml | 瓶 | 1
氯化钾 |  | AR100g | 瓶 | 1
环己二胺四乙酸 |  | 25g | 瓶 | 1
邻苯二甲酸氢钾 |  | AR100g | 瓶 | 1
盐酸副玫瑰苯胺 |  | FMP10g | 瓶 | 1
偏亚硫酸钠 |  | AR100g | 瓶 | 1
酚酞 |  | IND25g | 瓶 | 1
磷酸二氢钾 |  | AR100g | 瓶 | 1
磷酸二氢钠 |  | AR100g 无水 | 瓶 | 1
磷酸氢二钠 |  | 十二水AR100g | 瓶 | 1
磷酸氢二钾 |  | AR100g | 瓶 | 1
氯胺T |  | AR100g | 瓶 | 1
异烟酸 |  | 100g | 瓶 | 1
巴比妥酸 |  | 99%10g | 瓶 | 1
四水合酒石酸钾钠 |  | 100g | 瓶 | 1
酒石酸 |  | AR100g | 瓶 | 1
吡唑酮 |  | 100g | 瓶 | 1
NN-二甲基甲酸铵 |  | 100g NN-二甲基甲酰铵 | 瓶 | 1
可溶性淀粉 |  | AR100g | 瓶 | 1
水杨酸 |  | AR50g | 瓶 | 1
氯化锌 |  | 98%50g | 瓶 | 1
氧化镁 |  | 50g | 瓶 | 1
硫酸钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
三氯乙酸 |  | AR50g | 瓶 | 1
硼酸 |  | AR50g | 瓶 | 1
溴甲酚绿 |  | Tnd10g | 瓶 | 1
氯化铵 |  | AR50g | 瓶 | 1
铬天青 |  | AR10g | 瓶 | 1
乳化剂OP |  | 100g | 瓶 | 1
溴代十六烷基吡啶 |  | CP100g | 瓶 | 1
对硝基酚 |  | AR100g | 瓶 | 1
乙二胺四乙酸二钠 |  | AR50g | 瓶 | 1
亚砷酸钠 |  | 100g | 瓶 | 1
碳酸铵 |  | AR50g | 瓶 | 1
酸性紫R |  | 生化试剂BR5g | 瓶 | 1
丙二酸 |  | CP100g | 瓶 | 1
硫酸亚铁铵 |  | AR50g | 瓶 | 1
六水三氯化铁 |  | AR50g | 瓶 | 1
N，N-二乙基对苯二胺 |  | 98%25g | 瓶 | 1
碘酸钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
试银灵 |  | AR25g | 瓶 | 1
甲亚胺-H |  | 1g | 瓶 | 1
无水乙醇 |  | AR100ml | 瓶 | 1
碘化汞 |  | 10g | 瓶 | 1
甲醛溶液 |  | AR100ml | 瓶 | 1
AHMT |  | AR5g | 瓶 | 1
酚试剂（MBTH） |  | 99%10g | 瓶 | 1
PH试纸条（标准） |  |  | 本 | 1
PH试纸条（精密） |  |  | 本 | 1
4-氨基安替吡啉 |  | AR25g | 瓶 | 1
氨水 |  | AR500ml | 瓶 | 1
氯化亚锡 |  | AR50g | 瓶 | 1
盐酸羟胺 |  | AR100g | 瓶 | 1
甘油 |  | 50ml | 瓶 | 1
亚铁氰化钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
铁氰化钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
溴化钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
溴酸钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
冰乙酸 |  | AR500ml | 瓶 | 1
正己烷 |  | AR50ml | 箱 | 1
甲酸 |  | 色谱纯，100mL | 瓶 | 1
乙腈 |  | 农残级 4L | 瓶 | 1 |  |  | 进口产品
甲醇 |  | 农残级，金标4L | 瓶 | 1 |  |  | 进口产品
乙醇（无甲醇） |  | 色谱纯，4L | 瓶 | 1
甲酸铵 |  | 98%50g | 瓶 | 1
碳酸钾 |  | AR50g | 瓶 | 1
N,N-二甲基乙酰胺 |  | AR50ml | 瓶 | 1
硫代硫酸钠 |  | AR50g | 瓶 | 1
乙酸乙酯 |  | AR50ml | 瓶 | 1
亚硫酸钠 |  | AR50g | 瓶 | 1
酚酞指示剂 |  | 25g | 瓶 | 1
甲基橙指示剂 |  | 25g | 瓶 | 1
二氯甲烷 |  | 农残级,4L | 瓶 | 1
次氯酸钠 |  | CP50ml | 瓶 | 1
环己烷 |  | AR50ml | 瓶 | 1
碘甲烷 |  | 99.5%GC | 瓶 | 1
四丁基硫酸氢氨 |  | 98%50g | 瓶 | 1
亚硫酸氢钠 |  | AR50g | 瓶 | 1
淀粉 |  | 50g | 瓶 | 1
甲基叔丁基醚 |  | AR50ml | 瓶 | 1
吡啶 |  | AR50ml | 瓶 | 1
三氟乙酸 |  | CP100ml | 瓶 | 1
中性氧化铝 |  | FCP100-200目50g | 瓶 | 1
苯 |  | AR50ml | 瓶 | 1
邻苯二醛 |  | opa 100g | 瓶 | 1
2-巯基乙醇 |  | ≥98%(GC) | 瓶 | 1
硫酸锌 |  | AR50g | 瓶 | 1
亚甲基蓝 |  | Ind25g | 瓶 | 1
二苯碳酰二肼 |  | 100g | 瓶 | 1
硅酸镁吸附剂 |  | FCP100-200目250g | 包 | 1
一次性活性炭口罩 |  |  | 盒 | 1
KP95口罩 |  |  | 盒 | 1
碱式滴定管 |  | 10mL | 支 | 1
碱式滴定管 |  | 25mL | 支 | 1
酸式滴定管 |  | 10mL | 支 | 1
酸式滴定管 |  | 25mL | 支 | 1
棕色碱式滴定管 |  | 25mL | 支 | 1
棕色酸式滴定管 |  | 25mL | 支 | 1
具塞比色管 |  | 10mL | 盒 | 1
具塞比色管 |  | 25mL | 盒 | 1
具塞比色管 |  | 50mL | 盒 | 1
称量手套 |  |  | 副 | 1
防酸手套 |  |  | 副 | 1
分液漏斗（全四氟芯） |  | 125mL | 个 | 1
分液漏斗（全四氟芯） |  | 250mL | 个 | 1
分液漏斗（全四氟芯） |  | 500mL | 个 | 1
打火枪 |  |  | 把 | 1
菜刀 |  |  | 把 | 1
菜板 |  |  | 面 | 1
剪刀 |  |  | 把 | 1
铝制坩锅钳 |  | 60cm | 把 | 1
天平清扫刷 |  |  | 把 | 1
方形塑料筐（手提） |  | 40.5*31.5*12 | 个 | 1
三层小推车 |  | 不锈钢45*85*90 | 个 | 1
塑料盆 |  | 33.5*24.5*12 | 个 | 1
全玻璃回流冷凝器 |  | 250mL | 套 | 1
比色皿 |  | 3cm，石英 | 个 | 1
比色皿 |  | 2cm，石英 | 个 | 1
比色皿 |  | 1cm，石英 | 个 | 1
比色管架 |  | 10mL，塑料耐酸碱 | 个 | 1
比色管架 |  | 25mL，塑料耐酸碱 | 个 | 1
比色管架 |  | 50mL4*6孔 | 个 | 1
分液漏斗架 |  | 10孔，250ml | 个 | 1
磨口具塞离心管 |  | 10mL | 支 | 1
分液漏斗 |  | 250mL | 个 | 1
分液漏斗 |  | 50mL | 个 | 1
活性炭 |  | 20-40目 | 包 | 1
吸管 |  | 1mL，刻度吸管 | 根 | 1
吸管 |  | 2mL，刻度吸管 | 根 | 1
吸管 |  | 10mL，刻度吸管 | 根 | 1
吸管 |  | 5mL，刻度吸管 | 根 | 1
容量瓶 |  | 10mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 25mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 50mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 100mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 200mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 250mL | 个 | 1
容量瓶 |  | 500mL | 个 | 1
洗瓶 |  | 500ml | 个 | 1
吸耳球 |  | 小/中/大 | 个 | 1
滤纸 |  | 慢速/中速，定性12.5 | 盒 | 1
移液管 |  | 1mL | 支 | 1
移液管 |  | 2mL | 支 | 1
移液管 |  | 5mL | 支 | 1
移液管 |  | 10mL | 支 | 1
移液管 |  | 20mL | 支 | 1
锥形瓶 |  | 100mL | 个 | 1
锥形瓶 |  | 150mL | 个 | 1
锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 1
防暴沸玻璃珠 |  |  | 盒 | 1
试管架 |  | 塑料试管架 20MM/40孔 | 个 | 1
量筒 |  | 100mL | 个 | 1
量筒 |  | 500mL | 个 | 1
量筒 |  | 1000mL | 个 | 1
烧杯 |  | 100mL | 个 | 1
烧杯 |  | 500mL | 个 | 1
烧杯 |  | 250mL | 个 | 1
烧杯 |  | 1000mL | 个 | 1
具塞溶剂解析瓶 |  | 5mL | 个 | 1
进样瓶（带塞） |  | 2 mL | 盒 | 1
进样针 |  | 10uL | 根 | 1
样品瓶 |  | 1.5mL | 盒 | 1
移液枪 |  | 1mL | 支 | 1
无尘仪器擦镜纸 |  | 100*100mm，100张*50本/包 | 包 | 1
镊子 |  | 中号，16cm不锈钢 | 把 | 1
海砂 |  | 50g每袋 | 袋 | 1
0.22um有机相针头微孔膜 |  |  | 包 | 1
0.22um水相针头微孔膜 |  | 13*0.22 | 包 | 1
0.45um有机相针头微孔膜 |  | 13*0.45 | 包 | 1
食品中亚硝酸盐快速测定盒 |  | 100人份 | 盒 | 1
C18液相色谱柱 |  | 适配WATERS仪器 | 个 | 1
移液枪头 |  | 10μL | 盒 | 1
移液枪头 |  | 100μL | 盒 | 1
移液枪头 |  | 1ML | 盒 | 1
移液枪头 |  | 5ML | 盒 | 1
移液枪头 |  | 10ML | 盒 | 1
防辐射隔离服 |  |  | 套 | 1
防辐射隔离帽 |  |  | 个 | 1
防辐射隔离手套 |  |  | 副 | 1
反渗透膜 |  | 适配密理博纯水机 | 根 | 1
254nm紫外灯 |  | 适配密理博纯水机 | 根 | 1
185nm紫外灯 |  | 适配密理博纯水机 | 根 | 1
液位传感器 |  | 适配密理博纯水机 | 个 | 1
具塞取样瓶 |  | 50ml | 个 | 1
具塞衍生瓶 |  | 16ml | 个 | 1
玻璃棉 |  | 10g | 包 | 1
具塞锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 1
玻璃干燥器 |  | 300mm | 个 | 1
塑料筛 |  | 80目 | 个 | 1
气密性玻璃注射器 |  | 100ml | 个 | 1
四氯乙烯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苯并芘标准溶液 |  | 100 ug/mL | 瓶 | 1
一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯标准溶液 |  | 100mg/mL | 支 | 1
1，2-二氯乙烷标准溶液 |  | 100 ug /mL | 支 | 1
1，1，1-三氯乙烷标准溶液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
三氯乙醛标准溶液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
七氯标准溶液 |  | 100 ug /mL | 支 | 1
邻苯二甲酸二酯标准溶液 |  | 100 ug /mL | 支 | 1
二氯甲烷标准溶液 |  | 100 ug /mL | 支 | 1
六六六、DDT混标 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
六六六混标 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
α-666 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
β-666 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
r-666 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
δ-666 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、氯苯、六氯苯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
氯乙烯标准溶液 |  | 1000 ug /mL | 支 | 1
六氯丁二烯标准溶液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
丙烯酰胺标准溶液 |  | 100 ug/mL | 支 | 1
环氧氯丙烷标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
五氯酚标准溶液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
莠去津标准溶液 |  | 100ug/mL | 支 | 1
马拉硫磷标准溶液 |  | 100ug/mL | 支 | 1
乐果标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
对硫磷标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
灭草松标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
甲基对硫磷标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
百菌清标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
呋喃丹标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
林丹标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
毒死蜱 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
草甘膦标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
敌敌畏标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
溴氰菊酯标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
偏硅酸标准溶液 |  | 1000 ug/mL | 支 | 1
苯甲酸 |  | 2 mg/mL | 支 | 1
山梨酸 |  | 2 mg/mL | 支 | 1
糖精钠 |  | 2 mg/mL | 支 | 1
柠檬黄 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
日落黄 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
赤藓红 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
靛蓝标准溶液 |  | 40 ug/mL | 支 | 1
安赛蜜标准溶液 |  | 1000 ug/mL | 支 | 1
胭脂红 |  | 100mg/kg | 支 | 1
氯苯、二氯苯、三氯苯、三氯苯、 四氯苯、五氯苯、六氯苯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
1，2-二溴丙烷（内标）标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
2，4，6-三氯酚标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
2，4-二溴酚（内标） |  | 1000μg/L | 支 | 1
1，1-二氯乙烯标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
1，2-二氯乙烯标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
己内酰胺标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
乙腈/丙烯腈标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
硝基苯标准溶液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
三硝基甲苯标液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
二硝基苯/硝基氯苯/二硝基氯苯标液 |  | 1000μg/L | 支 | 1
氯丁二烯 |  | 1000μg/L | 支 | 1
三乙胺 |  | 1000μg/L | 支 | 1
苯胺 |  | 1000μg/L | 支 | 1
二硫化碳 |  | 1000μg/L | 支 | 1
松节油 |  | 1000μg/L | 支 | 1
苦味酸 |  | 1000μg/L | 支 | 1
乙醛/ |  | 1000μg/L | 支 | 1
丙烯醛 |  | 1000μg/L | 支 | 1
三氯乙醛 |  | 1000μg/L | 支 | 1
甲萘威标准溶液 |  | 1mg/mL | 支 | 1
水中二氯乙酸标液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
三卤甲烷混标 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
水中三氯乙酸标准溶液 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
2，4，6-三氯酚标液 |  | 1000ug/ml | 支 | 1
三氯苯标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
木糖醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
甘露醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
半乳糖醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
L-阿拉伯糖醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
山梨糖醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
赤藓糖醇标液（内标） |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苯甲酸丙酯（NPB内标) |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
联苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
2-甲基联苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
3-甲基联苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
4-甲基联苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苯甲酸苄酯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
三氯乙烯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
氯丙烯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
二氯丙烯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
二氯苯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
三氯苯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苄基氯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
对氯甲苯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
溴苯标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
甲醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
丙醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
辛醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
丁醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
戊醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
丙烯醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
乙二醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
氯乙醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
1，3-二氯丙醇标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
氯甲烷标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
二氯甲烷标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
三氯甲烷标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
四氯化碳标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
乙醛标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
丁醛标液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
桔青霉素标准溶液 |  | 100mg/L | 支 | 1
邻苯二甲酸标准溶液 |  | 100mg/L | 支 | 1
黄曲霉B1标准溶液 |  | 10mg/L | 支 | 1
黄曲霉M1标准溶液 |  | 10mg/L | 支 | 1
氢醌标准溶液 |  | 100mg/L | 支 | 1
间苯二酚 |  | 100mg/L | 支 | 1
五氯酚 |  | 100mg/L | 支 | 1
黄曲霉B2标准溶液 |  | 10mg/L | 支 | 1
黄曲霉G1标准溶液 |  | 10mg/L | 支 | 1
黄曲霉G2标准溶液 |  | 10mg/L | 支 | 1
间苯二酚标准溶液 |  | 1mg/ml(20ml) | 支 | 1
硼标准品 |  | 100 μg/mL | 支 | 1
氯化镁 |  | 100g | 瓶 | 1
无水硫酸钠 |  | 100g | 瓶 | 1
碳酸氢钠 |  | 100g | 瓶 | 1
磷酸氢钠 |  | 100g | 瓶 | 1
钼酸铵 |  | 100g | 瓶 | 1
草酸 |  | 100g | 瓶 | 1
柠檬酸氢二钠 |  | 100g | 瓶 | 1
对氨基苯磺酰胺 |  | 100g | 瓶 | 1
盐酸 N-(1-萘)乙烯二胺 |  | 100g | 瓶 | 1
无水溴酸钾 |  | 250g | 瓶 | 1
酒石酸钾钠 |  | 100 g | 瓶 | 1
硫酸铜 |  | 100 g | 瓶 | 1
铬黑T |  | 25g | 瓶 | 1
磷酸二氢铵 |  | 固体，优级纯 | 瓶 | 1
固相微萃取纤维 |  | （DVB/CAR/PDMS），3支/盒 | 盒 | 1
试剂瓶 |  | 1000mL，瓶盖带孔，共7个小孔 | 瓶 | 1
医用擦手纸 |  |  | 包 | 1
垃圾桶 |  | 20L | 个 | 1
垃圾桶 |  | 30L | 个 | 1
密封袋（带嘴） |  | 1500ml/口径2.2cm | 个 | 1
透明自封袋 |  | 14x20cm/10丝 | 个 | 1
双联电炉 |  | 2000w | 个 | 1
电炉（单） |  | 2000w | 个 | 1
钛制刀头（全钛） |  | 钛制，适配格瑞德曼仪器 | 个 | 1
一次性医用外科手套 |  | 中号 | 盒 | 1
一次性医用外科手套 |  | 小号 | 盒 | 1
吡虫啉 |  | 100μg/mL | 支 | 1
啶虫脒 |  | 100μg/mL | 支 | 1
噻虫啉 |  | 100μg/mL | 支 | 1
噻虫嗪 |  | 100μg/mL | 支 | 1
呋虫胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
噻虫胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氯噻林 |  | 100μg/mL | 支 | 1
哌虫啶 |  | 100μg/mL | 支 | 1
环氧虫啶 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氯啶虫胺腈 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟吡呋喃酮 |  | 100μg/mL | 支 | 1
进样瓶 |  | 4mL | 盒 | 1
进样瓶 |  | 12×23mm | 盒 | 1
液相色谱柱ACQUITY UPLC BEH C18 |  | 1.7um×2.1×100mm | 根 | 1
赭曲霉毒素 |  | 10mg/L | 支 | 1
氧乐果 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲拌磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲拌磷亚砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲拌磷砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
水胺硫磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
三唑磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
灭线磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
乙酰甲胺磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲胺磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
克百威 |  | 100μg/mL | 支 | 1
3-羟基克百威 |  | 100μg/mL | 支 | 1
涕灭威 |  | 100μg/mL | 支 | 1
涕灭威砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
涕灭威亚砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
残杀威 |  | 100μg/mL | 支 | 1
阿维菌素 |  | 100μg/mL | 支 | 1
灭蝇胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
苯醚甲环唑 |  | 100μg/mL | 支 | 1
烯酰吗啉 |  | 100μg/mL | 支 | 1
吡唑醚菌酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
嘧霉胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
多菌灵 |  | 100μg/mL | 支 | 1
三唑酮 |  | 100μg/mL | 支 | 1
丙环唑 |  | 100μg/mL | 支 | 1
戊唑醇 |  | 100μg/mL | 支 | 1
腈菌唑 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲基异硫磷 |  | 100μg/mL | 支 | 1
异丙威 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氯虫苯甲酰胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟氯氰菊酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟虫腈 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟甲腈 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟虫腈砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
氟虫腈亚砜 |  | 100μg/mL | 支 | 1
净气型试剂柜滤芯 |  | 无机，适配格润试剂柜 | 个 | 1
净气型试剂柜滤芯 |  | 有机，适配格润试剂柜 | 个 | 1
净气型通风处滤芯 |  | 适配金斯勒通风橱 | 个 | 1
1,2-二溴丙烷 |  | 1mg/ml | 支 | 1
BaAgH柱 |  |  | 盒 | 1
正己烷标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
正庚烷标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
环己烷标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
1,2-二氯乙烷标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
乙苯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
氯苯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
苯乙烯 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
丙酮标液 |  | 介质：二硫化碳1.0mg/mL | 支 | 1
环己酮标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
乙酸乙酯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
乙酸丁酯标液 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
氟苯标液 |  | 10.0mg/mL，介质二硫化碳 | 支 | 1
溶剂解吸瓶 |  | 2mL | 个 | 1
碳酸钠 |  | 优级纯 | 瓶 | 1
丙三醇 |  | 优级纯,25g/瓶 | 瓶 | 1
氧气压力表 |  |  | 个 | 1
氩气压力表 |  |  | 个 | 1
解析瓶 |  | 5ml | 个 | 1
硫酸铵 |  | 优级纯 | 瓶 | 1
称量瓶 |  | 30*60 | 个 | 1
变色硅胶 |  |  | 克 | 1
手持料理棒 |  |  | 个 | 1
铁坩埚 |  | 30ml | 个 | 1
栎精 |  |  | 瓶 | 1
无水亚硫酸钠 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
丁子香酚 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
硫酸氧钛 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
碘量瓶 |  | 250ml | 瓶 | 1
氯化钡 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
乙二醇 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
塑料烧杯 |  | 50ml | 个 | 1
柠檬酸钠 |  |  | 瓶 | 1
酸性R紫 |  |  | 瓶 | 1
铝合金人字梯 |  | 1.5m加厚 | 把 | 1
氟化钠 |  | 分析纯25g | 瓶 | 1
土臭素 |  | 100μg/mL | 支 | 1
2-甲基异莰醇 |  | 100μg/mL | 支 | 1
顶空进样瓶 |  | 22mL | 个 | 1
焦磷酸 |  |  | 瓶 | 1
盐酸副玫瑰苯胺盐酸盐 |  | 10g | 瓶 | 1
磁坩埚 |  | 50ml | 个 | 1
KD浓缩器 |  | 50ml | 个 | 1
GF/C玻璃纤维滤纸 |  | 100*100mm | 包 | 1
抑制器 |  | 适配赛默飞离子色谱 | 个 | 1
称量纸 |  | 100*100mm | 包 | 1
筛网 |  | 16目，φ40cm | 个 | 1
玻璃砂芯坩埚 |  | 100ml | 个 | 1
玻璃砂芯坩埚滤板 |  | 100ml坩埚用 | 包 | 1
精密密度瓶 |  | 100ml | 个 | 1
氯化钡BaCl2·2H2O |  | 50g | 瓶 | 1
尿素（碳酰胺） |  | 50g | 瓶 | 1
消泡硅油 |  | 50g | 瓶 | 1
七水硫酸钴 |  | 100g | 瓶 | 1
氢氧化钾发生罐 |  | 1L，适配赛默飞离子色谱 | 个 | 1
N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐DPD |  | 100g | 瓶 | 1
高碘酸钾 |  | 100g | 瓶 | 1
次氯酸钙 |  | 100g | 瓶 | 1
氟化钾 |  | 100g | 瓶 | 1
六水合氯化钴 |  | 100g | 瓶 | 1
爬梯 |  | 三步梯 | 把 | 1
苯、甲苯、二甲苯、乙苯 |  | 2.0mg/mL |  | 1
苯乙烯标准溶液
实验室废液缸 |  | 圆形敞口10L | 个 | 1
实验室废液缸 |  | 圆形敞口20L | 个 | 1
实验室废液缸 |  | 方形敞口30L | 个 | 1
药勺 |  | 180mm | 个 | 1
扳手 |  | 中号 | 个 | 1
记号笔（油性） |  | 12支装 | 盒 | 1
色谱柱 |  | DB-FFAP，或等效色谱柱，30m*0.25mm*0.25um适配安捷伦仪器 | 个 | 1
试管刷 |  | 大号 | 个 | 1
试管刷 |  | 中号 | 个 | 1
试管刷 |  | 小号 | 个 | 1
锥形瓶刷 |  | 大号 | 个 | 1
锥形瓶刷 |  | 中号 | 个 | 1
锥形瓶刷 |  | 小号 | 个 | 1
吐温-20 |  | 500mL | 瓶 | 1
乙草胺 |  | 100ug/mL | 支 | 1
哒螨灵标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
乙螨唑标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
杀螨酯标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
螺螨酯标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
炔螨特标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
联苯肼酯标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
氟啶胺标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
吗菌灵标准溶液 |  | 100ug/ml,1ml | 支 | 1
苯标液 |  | 1.0mg/mL，介质二硫化碳，2mL | 支 | 1
甲苯标液 |  | 1.0mg/mL，介质二硫化碳,2mL | 支 | 1
对二甲苯标液 |  | 1.0mg/mL,2mL | 支 | 1
间二甲苯标液 |  | 1.0mg/mL,2mL | 支 | 1
邻二甲苯标液 |  | 1.0mg/mL,2mL | 支 | 1
氨标准溶液 |  | 100ug/ml,50mL | 瓶 | 1
尿素试剂盒 |  |  | 盒 | 1
水质铅标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质镉标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质铝标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质铁标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质锰标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质铜标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质锌标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质砷标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质汞标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水质硒标样（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
无机砷标准溶液（三价） |  | 1000 mg/ml,50mL | 瓶 | 1
无机砷标准溶液（五价） |  | 1000 mg/ml,50mL | 瓶 | 1
水中氨氮内标（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
水中氰化物内标（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
耗氧量内标（内控） |  | 20mL | 瓶 | 1
四氯化碳 |  | 100mg/mL,2mL | 瓶 | 1
三氯甲烷内标（内控） |  | 高中低浓度,2mL | 瓶 | 1
四氯化碳内标（内控） |  | 高中低浓度,2mL | 瓶 | 1
三氯甲烷、四氯化碳混标 |  | 100mg/mL,1mL | 瓶 | 1
六价铬 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
EDTA标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
氢氧化钠标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
草酸钠标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
高锰酸钾标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
锑标准溶液 |  | 1000ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铜标准溶液 |  | 1000ug/mL,50mL | 瓶 | 1
水中酚标准溶液 |  | 1000mg/L，20mL | 瓶 | 1
溴酸盐 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
亚氯酸盐 |  | 1000 ug/mL,20mL | 瓶 | 1
氯酸盐 |  | 1000 ug/mL,20mL | 瓶 | 1
水中二氧化硅标准溶液 |  | 80mL,50mL | 瓶 | 1
（1/2 I₂）标准溶液 |  | 0.1mol/L(0.1N) 500mL | 瓶 | 1
水中氰化物标准溶液 |  | 50mg/L 20ml | 瓶 | 1
水中氨氮标准溶液 |  | 100.0ug/ml,50mL | 瓶 | 1
二氯乙酸/三氯乙酸标准溶液 |  | 1000μg/L,1mL | 瓶 | 1
氟化物（内标） |  | 20mL | 瓶 | 1
生活饮用水中PH值质控样 |  | 20mL | 瓶 | 1
氯化锌标准滴定溶液 |  | 0.1mol/L，500mL | 瓶 | 1
钠标准物质 |  | 1000 ug/mL，50mL | 瓶 | 1
pH标准缓冲溶液 |  | 4.01 , 20mL | 袋 | 1
pH标准缓冲溶液 |  | 7.00 ,20mL | 袋 | 1
pH标准缓冲溶液 |  | 9.21 ,20mL | 袋 | 1
水质浊度标准物质 |  | 400NTU | 瓶 | 1
色度标准物质 |  | 500度,50mL | 瓶 | 1
二氯乙酸 |  | 1mg/ml,2mL | 支 | 1
砷元素标准溶液 |  | 50mL，1000μg/mL | 瓶 | 1
锡标准溶液 |  | 100ug/ml,50mL | 瓶 | 1
磷化氢标准溶液 |  | 1000μg/mL，20ml | 瓶 | 1
过氧化氢标准溶液 |  | 100ug/ml,50mL | 瓶 | 1
硫酸标准溶液 |  | 50μg/mL，50ml | 瓶 | 1
硫化氢标准溶液 |  | 100ug/ml,20mL | 瓶 | 1
氯标准溶液 |  | 1000mg/L,20mL | 瓶 | 1
氯化氢标准溶液 |  | 1000μg/mL，50ml | 瓶 | 1
二氧化氯标准溶液 |  | 100mg/L,100mL | 瓶 | 1
草酸标准溶液 |  | 1000mg/L,100mL | 瓶 | 1
氟单元素标准溶液 |  | 1000ug/mL，100mL | 瓶 | 1
氯酸盐质控样 |  | 低浓度 | 支 | 1
氯酸盐质控样 |  | 中浓度 | 支 | 1
氟内控样 |  | 高浓度 | 瓶 | 1
氟内控样 |  | 中浓度 | 瓶 | 1
氟内控样 |  | 低浓度 | 瓶 | 1
0.22微米针式过滤器 |  | 0.22um | 包 | 1
耗氧量（内控） |  | 中浓度 | 个 | 1
耗氧量（内控） |  | 低浓度 | 个 | 1
三氯乙酸 |  | 1mg/ml,2mL | 支 | 1
2,4-滴标准溶液 |  | 1000ug/mL,1.2mL | 瓶 | 1
氨氮标准溶液 |  | 1.0 mg/mL,50mL | 瓶 | 1
二氧化硫标准溶液 |  | 100ug/mL,20mL | 瓶 | 1
盐酸标准溶液 |  | 0.1moL/L,500mL | 瓶 | 1
氟化物标准溶液 |  | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 1
氯化物标准溶液 |  | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 1
硫酸盐标准溶液 |  | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 1
硝酸盐氮标准溶液 |  | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 1
亚硝酸盐氮标准溶液 |  | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 1
氰化物标准溶液 |  | 50mg/L 20ml | 瓶 | 1
硫化物标准溶液 |  | 1000mg/L,20mL | 瓶 | 1
氢氧化钾标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
甲醛标准溶液 |  | 100mg/L,20mL | 瓶 | 1
硫代硫酸钠标准溶液 |  | 0.1mol/L,500mL | 瓶 | 1
十二烷基苯磺酸钠 |  | 1000ug/mL,15mL | 瓶 | 1
铁 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锰 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锶 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铬 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铅 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
砷 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
汞 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
硒 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
镉 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
银 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锌 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铝 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钡 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铍 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钼 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铊 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
硼 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
镍 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钠 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钙 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锡 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钪标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铟标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铑标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
铋标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锂标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
锗标准溶液 |  | 1000 ug/mL,50mL | 瓶 | 1
钾单元素标准溶液 |  | 50mL，1000ug/mL | 瓶 | 1
离子色谱仪进样杯（带盖） |  | 250个/盒，适配赛默飞离子色谱 | 盒 | 1
AS19离子色谱柱 |  | 适配赛默飞离子色谱 | 根 | 1
离子色谱保护柱 |  | AG19,4*50mm，适配赛默飞离子色谱 | 根 | 1
多元素标准溶液 |  | 1000mg/L |  | 1
ICP-MS交叉矫正液 |  | 适配赛默飞仪器 |  | 1
水碘标准试剂盒 |  | 0-10μg/L | 盒 | 1
尿碘标准试剂盒 |  | 0-300μg/L | 盒 | 1
盐碘标准试剂盒 |  | 0-10μg/L | 盒 | 1
碘标准溶液 |  | 0.1mol/L | 瓶 | 1
高强度空心阴极灯汞元素灯 |  | 配套普析PF-5原子荧光仪 |  | 1
砷免调元素灯 |  | 配套普析PF-5原子荧光仪 | 个 | 1
载气传感器板组 |  | 配套普析PF-5原子荧光仪 | 个 | 1
石英管 |  | 配套普析PF-5原子荧光仪 | 个 | 1
PP圆底试管 |  | 16*100mm | 包 | 1
精纯化柱 |  | 适配密理博纯水机 | 根 | 1
预处理柱 |  | 适配密理博纯水机 | 根 | 1
水箱空气过滤器 |  | 适配密理博纯水机 | 个 | 1
终端过滤器（2个） |  | 适配密理博纯水机 | 个 | 1
硫酸亚铁 |  |  | 瓶 | 1
二氧化氮标准品 |  | 1mg/ml | 支 | 1
溴酸钾标准溶液 |  | 785mg/L | 瓶 | 1
钾空心阴极灯 |  | 适配PE原子吸收 | 个 | 1
氯化铯 |  | 10g | 瓶 | 1
二氧化锡标准溶液 |  | 100ug/ml | 支 | 1
硝基甲苯标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
二乙烯基苯标液 |  | 1000μg/mL | 支 | 1
溴甲烷标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
异丙醇标液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
乙氧基乙醇标液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
甲酚标液 |  | 1000μg/mL | 支 | 1
乙醚标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
环氧乙烷标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
环氧丙烷标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
丙酸标液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
丙烯酸标液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
丙烯酰胺标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
NN-二甲基甲酰胺标液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
二苯基甲烷二异氰酸酯标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
甲苯-2，4二异氰酸酯标液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
二硫化碳 |  | 农残级 | 瓶 | 1
二氯甲烷 |  | 农残级 | 瓶 | 1
1，2-二氯乙烷 |  | 农残级 | 瓶 | 1
异丁醇 |  | 农残级 | 瓶 | 1
异丙醇 |  | 农残级 | 瓶 | 1
七氟丁酸酐 |  | 500ml | 瓶 | 1
磺胺二甲嘧啶 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 1
磺胺甲恶唑 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 1
内标混合液（苊-D10，菲-D10，䓛-D12） |  | 500μg/mL | 支 | 1
回收率指标物（芘-D10） |  | 500μg/mL | 支 | 1
磺胺二甲嘧啶13C6 |  | 1000mg/L | 支 | 1
磺胺甲恶唑13C6 |  | 1000mg/L | 支 | 1
HLB固相萃取柱 |  | HLB 6cc（200mg，30um）30支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 进口产品
六氯苯标准溶液 |  | 100ug/mL | 支 | 1
内标混合液（苊-D10，䓛-D12，菲-D10） |  | 500ug/mL | 支 | 1
回收率指示物芘-D10 |  | 500ug/mL | 支 | 1
干燥柱 |  | 装5-7g无水硫酸钠的小柱 | 盒 | 1
固相萃取柱（反相C18固相萃取柱） |  | 500mg，6mL | 盒 | 1
水系滤膜 |  | 直径60mm，孔径0.45um | 盒 | 1
玻璃纤维滤膜 |  | 0.45um | 盒 | 1
2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 |  | 100ug/mL,1mL | 支 | 1
淀粉-碘化钾试纸 |  |  | 包 | 1
硫酸亚铁 |  | AR100g | 瓶 | 1
乙酸铅试纸 |  |  | 包 | 1
蒸馏圆底焼瓶250mL |  | 匹配自动智能蒸馏仪Smart M6 | 个 | 1
硝酸银标准滴定溶液 |  | 0.1mol/L | 瓶 | 1
1，3-二甲基-2-硝基苯溶液 |  | 500μg/mL | 支 | 1
苝-D10溶液 |  | 500μg/mL | 支 | 1
磷酸三苯酯溶液 |  | 50μg/mL | 支 | 1
C18固相萃取柱 |  | C18 SPE, 1g, 6mL,30/PK | 盒 | 1
邻苯二甲酸二乙酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
邻苯二甲酸二丁酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
己二酸（2-乙基己基）酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | 100μg/mL | 支 | 1
固相萃取柱SPE小柱 |  | SPE, 1 g, 6mL,30/PK | 支 | 1
亚硝基二甲胺溶液 |  | 100μg/mL | 盒 | 1
氘代亚硝基二甲胺 |  | 100μg/mL | 支 | 1
Na2SO4 SPE小柱—无水硫酸钠 |  | Na2SO4 SPE, 1 g, 6mL,30/PK | 盒 | 1
高氯酸盐标准溶液 |  | 100ug/mL | 支 | 1
高氯酸盐标准溶液 |  | 1000ug/mL | 支 | 1
高氯酸盐内控样 |  | 低浓度 | 支 | 1
高氯酸盐内控样 |  | 中浓度 | 支 | 1
二氯乙酸内控样 |  | 低浓度 | 支 | 1
二氯乙酸内控样 |  | 中浓度 | 支 | 1
三氯乙酸内控样 |  | 低浓度 | 支 | 1
三氯乙酸内控样 |  | 中浓度 | 支 | 1
1，4-二氯苯标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
一氯二溴甲烷标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
二氯一溴甲烷标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
三溴甲烷标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
异丙醇标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
正丙醇标准液 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
六六六，滴滴涕混标 |  | 1.0mg/mL | 支 | 1
微量注射针 |  | 1ml | 支 | 1
环己烷（农残级） |  | 4L | 瓶 | 1
全玻璃微孔滤膜过滤器 |  | 适配孔径0.45um、直径60mm的滤膜(带抽滤管） | 套 | 1
CN-CA 滤膜 |  |  | 包 | 1
无齿扁咀镊子 |  |  | 个 | 1
二乙基二硫代氨基甲酸银 |  |  | 个 | 1
三乙醇胺 |  |  | 瓶 | 1
无砷锌粒 |  |  | 瓶 | 1
乙酸铅 |  |  | 瓶 | 1
棕色磨砂玻璃瓶 |  | 1000mL | 个 | 1
棕色磨砂玻璃瓶 |  | 500mL | 个 | 1
过硫酸钾 |  |  | 瓶 | 1
500mL锥形瓶 |  |  | 瓶 | 1
60mL分液漏斗 |  |  | 个 | 1
具塞比色管 |  | 100mL | 瓶 | 1
硫酸钙 |  | 50g优级纯 | 瓶 | 1
重铬酸钾标准溶液 |  | 100mL0.25mol/L | 瓶 | 1
硫酸银 |  | 25g | 瓶 | 1
硫酸汞 |  | 25g | 瓶 | 1
硫酸亚铁铵标准溶液 |  | 100mL0.05mol/L | 瓶 | 1
化学需氧量质控样品 |  | 20ml | 支 | 1
七水合硫酸亚铁 |  | 50g | 瓶 | 1
1，10-菲绕啉 |  | 100g | 瓶 | 1
亚硝酸钠 |  | 分析纯25g | 瓶 | 1
铜铁试剂 |  | 250g | 瓶 | 1
六价铬质控样品 |  | 20mL | 支 | 1
针筒式有机系滤膜 |  | 0.45μm | 盒 | 1
针筒式有机系滤膜 |  | 0.22µm | 盒 | 1
活性炭固相萃取柱 |  | 500mg,6ml | 盒 | 1
水系滤膜 |  | 0.45µm，90mm内径 | 盒 | 1
水系滤膜 |  | 0.22µm，90mm内径 | 盒 | 1
针筒式水系滤膜 |  | 0.22µm | 盒 | 1
微囊藻毒素-LR标准溶液 |  | 100µg/ml | 支 | 1
双酚A标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
双酚A内标标准溶液（BPA-D16） |  | 100µg/mL | 支 | 1
N-乙烯吡啶咯烷酮-二乙烯基苯共聚物基质固相萃取柱 |  | 200mg,6ml | 盒 | 1
全氟辛酸标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
全氟辛烷磺酸标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
13C4全氟辛烷磺酸内标标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
醋酸纤维微孔滤膜 |  | 0.22µm | 盒 | 1
苯并[ɑ]芘标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
无水硫酸钠 |  |  | 瓶 | 1
苯并[ɑ]芘固相萃取小柱 |  |  | 瓶 | 1
三水合亚甲基蓝 |  |  | 瓶 | 1
一水合磷酸二氢钠 |  |  | 瓶 | 1
十二烷基苯磺酸钠标准溶液 |  | 10mg/L | 瓶 | 1
异烟酸-吡唑啉酮溶液 |  |  | 瓶 | 1
异烟酸巴比妥酸试剂 |  | PH=12 | 瓶 | 1
二氯异氰尿酸钠 |  |  | 瓶 | 1
甲酸钠 |  |  | 瓶 | 1
十二水合硫酸铝钾 |  |  | 瓶 | 1
钒元素标准溶液 |  | 1000μg/mL，50mL | 瓶 | 1
顶空进样瓶 |  | 17.5mm预组装银色磁性顶空盖+蓝色PTFE/白色硅胶垫; 100/pkg20mL透明螺口顶空瓶圆底; 100/pkg | 盒 | 1
游离二氧化硅质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
活性炭管中苯质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
活性炭管中正己烷质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
活性炭管中三氯乙烯质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
滤膜中铅质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
滤膜中镉质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
吸收液中氨质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
吸收液中二氧化硫质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
吸收液中二氧化氮质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
吸收液中氟化氢质控样 |  | 职业卫生专用 | 支 | 1
红外线干燥灯 |  | 250W | 个 | 1
恒温沙浴锅 |  | 1000w | 个 | 1
α标准物质粉末（241Am） |  |  | 瓶 | 1
β标准物质粉末（40K） |  |  | 瓶 | 1
尿素标准溶液 |  | 1mg/mL | 支 | 1
二乙酰一肟 |  |  | 瓶 | 1
安替比林 |  |  | 瓶 | 1
硫酸二甲酯标准溶液 |  | 10mg/mL | 支 | 1
对硝基苯酚 |  |  | 瓶 | 1
全氟辛酸内标标准溶液 |  | 100µg/mL | 支 | 1
丙烯酰胺内标标准溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
食用色素（8种）混合标准溶液 |  | 100μg/mL | 支 | 1
ICP MS 嵌片 |  | 1318480 | 个 | 1
ICP MS 泵管 |  | 1320050 | 个 | 1
ICP MS泵油 |  | 1319310 | 桶 | 1
抹布 |  |  | 个 | 1
旋蒸瓶 |  | 250ml，适配 BUCHI旋蒸仪 | 瓶 | 1
乙酸酐 |  | 优级纯100ml | 瓶 | 1
液化石油气 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
硝酸甲基苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
戊烷 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
1，3-丁二烯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
溶剂汽油 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
溴甲苯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
氯丙烷 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
正丁醇 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苯酚 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
乙酸 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
甲基丙烯酸甲酯 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
丙烯晴 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
乙晴 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
四氢呋喃 |  | 1000 mg/ml | 支 | 1
苯、甲苯、二甲苯内控样 |  | 低、中、高浓度（活性炭管） | 支 | 1
毛细管色谱柱 |  | DB-WAX | 根 | 1
60m×0.25mm×0.25mm，适配安捷伦设备
氨基磺酸铵 |  | 100g | 瓶 | 1
封口膜 |  |  | 卷 | 1
石棉网 |  |  | 个 | 1
黑色垃圾袋 |  | 120*140cm，加厚，100个/包 | 包 | 1
采样管（热解析用） |  |  | 根 | 1
Tenax Ta吸附管 |  |  | 根 | 1
大泡吸收管 |  |  | 个 | 1

## 艾滋病质控19.72 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 艾滋病考核血清 |  | 5支/组 | 组 | 260 |  |  | 每组三阳两阴，体积0.5ml标签格式：01-05 临沂市疾控 | 艾滋病质控品 | 19.72
2 | 人类免疫缺陷病毒P24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | 雅培 | 100人份/包 | 包 | 70

## 艾滋病病载110 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | HIV病毒载量试剂 | 珠海丽珠 | 48人份/套 | 套 | 61 |  |  |  | 病毒载量 | 110

## 新冠115.74 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 采水袋 | 海博 | 500ml/只 | 100只/箱 | 10 |  |  |  | 新冠污水 | 新冠污水2.25
2 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 32T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠污水
3 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 明德 | 100T/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 新冠污水
4 | 新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂(荧光定量PCR法） | 东方基因 | 100T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 新冠监测 | 新冠肺炎3.49
5 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 96T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 009+ | 新冠监测
6 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | ACV | 48T/盒 | 盒 | 10 |  |  | B20C014 | 新冠监测
7 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 20 |  |  | 005+ | 新冠监测
8 | 96孔PCR半裙边反应板（0.1ml) | Axygen | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
9 | 96孔PCR板（0.2ml) | ABI | 10块/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
10 | 96孔PCR板封膜 | Axygen | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
11 | 新型冠状病毒 （SARS-CoV-2） 假病毒核酸标准物质 | 邦德胜 | 0.5ml/支，5支/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠监测
12 | ULSEN 超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量） | 微未来 | 24人份 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测 | 变异株监测110
13 | Nextera XT DNA library Preparation Kit(24 Samples) | illumina | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
14 | Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) | illumina | 96 indexes, 384 samples | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
15 | Miseq Reagent Micro Kit v2 | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
16 | nextseq2000 P1 reagent 300cycles | illumina | 300 cycles | 套 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
17 | AMPure XP - 60ml | beckman | 60ml | 瓶 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
18 | Qubit dsDNA HS Assay kit | Invitrogen | 500人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
19 | Qubit RNA Assay kit | Invitrogen | 100人次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
20 | 测序芯片 | 金果壳 | 15-30G | 个 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
21 | 快速建库条码测序试剂盒 | 金果壳 | 72人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
22 | 三代纳米孔测序DNA多样本辅助建库试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
23 | 芯片清洗试剂盒 | 金果壳 | 6次/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
24 | 新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 金果壳 | 24人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 新冠变异株监测
25 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
26 | Allprep PowerViral DNA/RNA Kit (50) | 凯杰 | 50T | 盒 | 5 |  |  |  | 宏基因测序
27 | QIAseq xHYB 96, Box 2 | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
28 | QIAseq FX DNA Library UDI Kit (96) | 凯杰 | 96T | 盒 | 3 |  |  |  | 宏基因测序
29 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
30 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 8 |  |  |  | 多重病原检测
31 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 和创 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测
32 | 急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 生凌 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 多重病原检测

## 病毒性腹泻等8.5 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 混合纤维素脂过滤器 | Millipore | 0.45um,白色，平纹，47mm,100/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测 | 病毒性腹泻2.1
2 | 诺如病毒G1G2/轮状病毒荧光定量PCR试剂盒 | 艾克韦 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
3 | 札如、星状、肠道腺病毒三重荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
4 | 氯化镁 | 国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 6 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
5 | 稀盐酸(1M) |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
6 | 一次性无菌平皿 | 青岛金典 | 500个/箱（90mm) | 箱 | 1 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
7 | 冻存盒 | LD | 81孔/个 | 个 | 10 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
8 | 病毒洗脱液 | 卓诚惠生 | 30ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 病毒性腹泻-介水监测
9 | 全自动核酸提取试剂 | ACV | 64T/盒 | 盒 | 1 |  |  | 005+ | 病毒性腹泻-介水监测
10 | 汉坦病毒荧光PCR检测试剂盒 | 伯杰 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 出血热 | 出血热0.5
11 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） | 厦门市波生生物技术有限公司 | 20片/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 出血热
12 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 硕世 | 25T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 狂犬病 | 狂犬0.4
13 | 诺如病毒GIGII轮状病毒荧光定量PCR检测试剂盒 | ACV | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升 | 核酸检测能力提升3.5
14 | 发热伴/新布尼亚病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 达安基因 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 能力提升
15 | 麻风疹病毒核酸检测试剂盒 | ACV | [6 empty] | 能力提升
16 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
17 | 登革病毒通用核酸检测试剂盒 | 硕世 | [6 empty] | 能力提升
18 | 柯萨奇病毒 A10 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
19 | 柯萨奇病毒 A16 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
20 | 肠道病毒EV71型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
21 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 |  |  |  |  | 能力提升
22 | 寄生虫虫卵检测套装 |  | 100人份/盒 | 盒 | 40 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫 | 疟疾及其他寄生虫2.0
23 | 脱脂棉纱布 |  | 10m/包，宽80cm | 包 | 30 |  |  |  | 疟疾及其他寄生虫

## 流感手足口等28.22 (hidden)
序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 项目名称 | 项目金额（万元）
1 | 甲型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 6 |  |  |  | 流感核酸检测及考核 | 流感21.5
2 | 乙型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
3 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
4 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
5 | 甲型H5流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
6 | H7禽流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
7 | 甲型H9流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
8 | B型流感BY荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
9 | B型流感BV荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
10 | 甲型H3N8流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 51人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
11 | 欧亚禽H1荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 52人份/盒 | 盒 | 1 |  |  |  | 流感核酸检测及考核
12 | 待接种悬浮细胞管 | 伯杰 | 管 | 管 | 100 |  |  |  | 流感病毒分离
13 | 咽拭子采样套装 | 友康 | 20支/盒 | 盒 | 80 |  |  |  | 流感病毒分离
14 | Hanks液 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
15 | DMEM | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  | 流感病毒分离
16 | 青链霉素 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
17 | 胎牛血清 | GIBCO | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
18 | EDTA-胰酶 | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
19 | TPCK-胰酶 | GIBCO | 100mg/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
20 | HEPES | GIBCO | 100ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
21 | 磷酸缓冲液（PBS） | 索来宝 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
22 | 96孔板 | 海门艾本德 | 100个/箱 | 箱 | 2 |  |  |  | 流感病毒分离
23 | 六孔板 | COSTAR | 50块/箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
24 | 1.5ml 离心管 | Axygen | 500支/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
25 | T75细胞培养瓶 | Corning | 5个/包 | 包 | 50 |  |  |  | 流感病毒分离
26 | T25细胞培养瓶 | Corning | 20个/包 | 包 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
27 | 96孔PCR反应板 | ABI | 10块/盒 | 盒 | 10 |  |  |  | 流感病毒分离
28 | Spf鸡蛋 | 国产 | 7-10日 | 个 | 1500 |  |  |  | 流感病毒分离
29 | 二氧化碳培养箱滤芯 | THERMO | 个 | 个 | 3 |  |  |  | 流感病毒分离
30 | 检卵灯 | 国产 | 超强LED冷光 | 个 | 4 |  |  |  | 流感病毒分离
31 | 2ml的无菌冻存管 | Corning | 50个/包 | 包 | 40 |  |  |  | 流感病毒分离
32 | 1ml注射器 | 湖南平安 | 100支/盒 | 盒 | 5 |  |  |  | 流感病毒分离
33 | L-谷氨酰胺 | Gibco | 100ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离 | 手足口0.42
34 | 7.5%NaHCO3 | 碧云天 | 100mL/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
35 | MEM粉 | 日水 | 100g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  | 手足口病毒分离
36 | 肠道病毒通用型 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 7 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测 | 疱疹咽峡炎3
37 | 柯萨奇病毒 A4 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
38 | 柯萨奇病毒 A6 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 2 |  |  |  | 疱疹性咽峡炎核酸检测
39 | Bv型流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测 | 哨点监测3.3
40 | 甲型H1流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 3 |  |  |  | 流感哨点检测
41 | 甲型H3流感荧光定量PCR试剂盒 | 硕世 | 50人份/盒 | 盒 | 4 |  |  |  | 流感哨点检测
42 | 冻存管盒 | 国产 | 10*10 | 个 | 150 |  |  |  | 流感哨点检测