## Sheet1
序号 | 采购物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 聚丙烯离心管 |  | 50mL ，圆尖底带泡沫架，25个/包 | 包 | 采用医用级聚丙烯材料，使用温度为-80℃至120℃，保质期≥5年，防渗漏，刻度清晰准确，不得含重金属 | 1 |  | 允许进口产品
2 | 聚丙烯离心管 |  | 15mL ，圆尖底带泡沫架，50个/包 | 包 | 采用医用级聚丙烯材料，使用温度为-80℃至120℃，保质期≥5年，防漏设计，刻度清晰准确，不含重金属 | 1 |  | 允许进口产品
3 | 隔垫 |  | 50个/包，适用于安捷伦（设备）GC-MS | 包 | 最高耐受温度：400℃，无粘连，无污染，无流失，易穿刺，可承受≥400次进样，与进样口匹配。可保持密封状态，可保持色谱系统内部压强稳定。 | 1 |  | 允许进口产品
4 | O 型圈 |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC-MS | 包 | 最高耐受温度：350℃，无粘连，无污染。可保持密封状态，可保持色谱系统内部压强稳定 | 1 |  | 允许进口产品
5 | 分流衬管 |  | 5个/包，适用于安捷伦（设备）GC-MS | 包 | 内径(ID)：4 mm，超高惰性，低流失，无污染，保证样品分析的重现性 | 1 |  | 允许进口产品
6 | 石墨垫（质谱端） |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC-MS | 包 | 兼容的色谱柱内径： 0.05-0.25 mm 内径 (ID)： 0.4 mm 最高温度 ：350 °C 材料：聚酰亚胺/石墨密封垫圈。可有效阻隔空气和其他污染物进入仪器系统。 | 1 |  | 允许进口产品
7 | 石墨垫（进样口端） |  | 10个/包，适用于安捷伦（设备）GC-MS | 包 | 兼容的色谱柱内径：0.1-0.25 mm 内径(ID)：0.4 mm 最高温度：350℃，材料：聚酰亚胺/石墨密封垫圈。可有效阻隔空气和其他污染物进入仪器系统。 | 1 |  | 允许进口产品
8 | 进样针 |  | 10μL | 个 | 适用于安捷伦（设备）GC-MS， 体积：10 uL 针头规格：23-26s， 密封紧密，针筒无残留样品，进样精密度≤0.5%，准确度≤0.5%。 | 1 |  | 允许进口产品
9 | DB-5MS色谱柱 |  | 30m×0.25mm×0.25μm | 个 | 适用于安捷伦（设备）GC-MS，温度范围：-60℃-325/350℃，苯基亚芳基聚合物，非极性柱。经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中植物源性样品中 104 种农药残留量的测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法要求。 | 1 |  | 允许进口产品
10 | Trap O2 Indicating（氧捕集指示剂) |  |  | 个 | 适用于安捷伦（设备）GC-MS，安装后无流失，无漏气，可调谐通过。 | 1 |  | 允许进口产品
11 | 在线气体净化器 |  |  | 个 | 适用于安捷伦（设备）GC-MS，捕集阱容量：≥750 cc，最大压力：≥250 psi，安装后真空度合格，无漏气，可调谐通过 | 1 |  | 允许进口产品
12 | 定量环 |  | 25mL | 个 | 适用于安捷伦吹扫捕集（设备）GC-MS，安装后满足该设备使用条件，无漏液、漏气等问题 | 1 |  | 允许进口产品
13 | 汞免调元素灯 |  |  | 个 | 配套普析PF-5原子荧光仪，满足GB/T5009-2023中砷、汞等检测方法要求 | 1
14 | 砷免调元素灯 |  |  | 个 | 配套普析PF-5原子荧光仪，满足GB/T5009-2023中砷、汞等检测方法要求 | 1
15 | 硒免调元素灯 |  |  | 个 | 配套普析PF-5原子荧光仪，满足GB/T5009-2023中砷、汞等检测方法要求 | 1
16 | 加热炉组 |  |  | 个 | 配套普析PF-5原子荧光仪 | 1
17 | 气液分离气组 |  |  | 个 | 配套普析PF-5原子荧光仪 | 1
18 | ICP- MS嵌片 |  |  | 个 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
19 | ICP- MS炬管 |  |  | 个 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
20 | ICP- MS 中心管 |  |  | 个 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
21 | ICP- MS 调谐液 |  |  | 瓶 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，使用后各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
22 | ICP- MS 交叉校正液 |  |  | 瓶 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，使用后各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
23 | PFA雾化器 |  |  | 个 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
24 | ICP MS 雾化室 |  |  | 个 | 适配赛默飞仪器，适用于（设备）：iCAP Q 系列，安装后可正常点火，各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
25 | HPLC-MS/MS调谐液 |  | 10mL | 瓶 | 适配赛默飞U3000/TSQ 液相色谱质谱联用仪，使用后各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
26 | HPLC-MS/MS校正液 |  | 10mL | 瓶 | 适配赛默飞U3000/TSQ 液相色谱质谱联用仪，使用后各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
27 | 泵油 |  | 2L | 瓶 | 适配赛默飞U3000/TSQ 液相色谱质谱联用仪，使用后各项调谐参数可达到检测要求。 | 1 |  | 允许进口产品
28 | C18色谱柱 |  | 1.7 µm×2.1 mm×100 mm syncronis C18 液相色谱柱 | 个 | 固定相：C18，温度：60°C，碳载量：16%， pH：2 - 9，与赛默飞U3000/TSQ 液相色谱质谱联用仪相匹配。经实验室验收， 满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中食品中44种农药残留的液相色谱质谱检测方法要求。 | 1 |  | 允许进口产品
29 | 萃取管 |  | 30个/盒 | 盒 | 含无水硫酸镁，硅胶，C18，氯化钠；5000mg/15mL，经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中食品中13种防腐剂测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法前处理的要求。 | 1
30 | 净化柱 |  | 30个/盒 | 盒 | 含C18，EMR-F。GCB；300mg/2mL，经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中食品中13种防腐剂测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法前处理的要求。 | 1
31 | 色谱柱 |  | ZORBAX Eclipse plus -C18柱，柱长250mm,内径4.6mm，填料粒径5μm | 根 | 适配waters液相色谱仪，pH范围:1-12，温度上限:低pH时80°C，高pH时60'C。经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中食品中7种工业染料测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法前处理的要求。 | 1 |  | 允许进口产品
32 | PP圆底试管 |  | 16*100，400个/箱 | 箱 | 带盖，管体／PP（聚丙烯）、盖子／PE（聚乙烯），无污染、无残留，满足金属元素检测需求 | 1
33 | 移液枪 |  | 10mL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±0.06mL;不精确度：±0.015mL | 1 |  | 允许进口产品
34 | 移液枪 |  | 5mL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±0.03mL;不精确度：±0.008mL | 1 |  | 允许进口产品
35 | 移液枪 |  | 1mL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±0.03mL;不精确度：±0.0006mL | 1 |  | 允许进口产品
36 | 移液枪 |  | 200uL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±1.2μL;不精确度：±0.4μL | 1 |  | 允许进口产品
37 | 移液枪 |  | 100uL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±0.8μL;不精确度：±0.2μL | 1 |  | 允许进口产品
38 | 移液枪 |  | 10uL | 把 | 单通道移液器，可高温高压灭菌， 不准确度范围:±0.12μL;不精确度：±0.006μL | 1 |  | 允许进口产品
39 | 移液枪枪架 |  | 六位 | 个 | 适配艾本德移液枪 | 1
40 | 盒装无滤芯移液枪头 |  | 10μL | 盒 | 匹配艾本德移液枪，安装后移液枪不准确度范围:±0.12μL;不精确度：±0.006μL | 1 |  | 允许进口产品
41 | 盒装无滤芯移液枪头 |  | 100μL | 盒 | 匹配艾本德移液枪，安装后移液枪不准确度范围:±0.8μL;不精确度：±0.2μL | 1 |  | 允许进口产品
42 | 盒装无滤芯移液枪头 |  | 1mL | 盒 | 匹配艾本德移液枪，安装后移液枪不准确度范围:±0.03mL;不精确度：±0.0006mL | 1 |  | 允许进口产品
43 | 盒装无滤芯移液枪头 |  | 5mL | 盒 | 匹配赛默飞移液枪，安装后移液枪不准确度范围:±0.03mL;不精确度：±0.008mL | 1 |  | 允许进口产品
44 | 瓶口分液器 |  | 2-10mL | 个 | 1. 适用于各种强酸、强碱和所有有机腐蚀试剂的分配，包含氯仿，王水等溶剂，耐腐蚀； 2.数字可调型瓶口，精度固定，终生无需校准； 3.主机非工作状态下需保持密封，不滴不漏； 4. 配备适用于口径为A38、A28、S40、A45的试剂瓶的瓶口适配器与长度为≥500mm的可伸缩进液管 | 1 |  | 允许进口产品
45 | 精纯化柱 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
46 | 预处理柱 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
47 | 水箱空气过滤器 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
48 | 终端过滤器（2个） |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
49 | 反渗透膜 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
50 | 254nm紫外灯 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
51 | 185nm紫外灯 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机，安装后须达到实验室二级水使用标准 | 1
52 | 液位传感器 |  |  | 个 | 适配密理博纯水机100L水箱，安装后可正常使用，须达到实验室二级水使用标准 | 1
53 | 进样瓶 |  | 2mL，100/盒 | 盒 | 玻璃选用透明中性硼硅酸盐玻璃，无污染、无残留，适用于安捷伦、沃特斯、赛默飞等自动进样器 | 1 |  | 核心产品
54 | 进样瓶盖（无预切口） |  | 蓝色，100/包 | 包 | 盖垫选用医药级PP，洁净包装，无污染、无残留，适用于安捷伦、沃特斯、赛默飞等自动进样器 | 1
55 | 进样瓶盖（带预切口） |  | 蓝色，100/包 | 包 | 盖垫选用医药级PP，洁净包装，无污染、无残留，适用于安捷伦、沃特斯、赛默飞等自动进样器 | 1
56 | QuEChERS萃取盐包 |  | 50/pkg | 包 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS，经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中植物源性样品中 104 种农药残留量的测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法前处理要求。 | 1
57 | QuEChERS净化管 |  | 50/pkg | 包 | 15mL, 900mg MgSO4, 150mg PSA; 经实验室验收，满足国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册中植物源性样品中 104 种农药残留量的测定标准操作程序 气相色谱-质谱联检测方法前处理要求。 | 1
58 | 十二通阀Peek阀芯 |  | 6个/套 | 套 | 适用于睿科Fotector-Plus十二通阀，PEEk材质 | 1
59 | 针筒式有机系滤膜 |  | 13*0.45μm，100个/盒 | 盒 | 针筒式结构，无需换膜和清洗滤器，外壳采用卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，无漏液，耐高压。 对样品的吸附性小。 | 1
60 | 针筒式有机系滤膜 |  | 13*0.22µm，100个/盒 | 盒 | 针筒式结构，无需换膜和清洗滤器，外壳采用卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，无漏液，耐高压。 对样品的吸附性小。 | 1
61 | 样品留样瓶 |  | 100mL | 个 | PP材质，带内盖，防漏，刻度清晰准确，不含重金属 | 1
62 | 针筒式微孔滤头 |  | 0.45μm，PTFE微孔滤膜，100个/包 | 包 | 针筒式结构，PTFE材质，无需换膜和清洗滤器，外壳采用卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，无漏液，耐高压，对样品的吸附性小。 | 1
63 | 一次性无菌注射器 |  | 细长型 2mL | 包 | 独立包装，针筒采用高透明聚丙烯，刻度线标识清晰，采用橡胶活塞头与针管紧密接触，不留空隙，不漏液 | 1
64 | 一次性无菌注射器 |  | 细长型 1mL | 包 | 独立包装，针筒采用高透明聚丙烯，刻度线标识清晰，采用橡胶活塞头与针管紧密接触，不留空隙，不漏液 | 1
65 | 一次性活性炭口罩 |  | 50个/盒 | 盒 | 实验室专用，独立包装，可过滤有机气体/异味/化工气体等，有毒气体过滤率≥99% | 1
66 | 一次性医用口罩 |  | 50个/盒 | 盒 | 医用级，独立包装 | 1
67 | 双筋特厚封口袋 |  | 17×15cm，30个/盒 | 盒 | 抽拉式，双重密封，不破损，不渗漏，无杂质，无异味，食品级，使用温度-20-100度 | 1
68 | 双筋特厚封口袋 |  | 18×20cm，20个/盒 | 盒 | 抽拉式，双重密封，不破损，不渗漏，无杂质，无异味，食品级，使用温度-20-100度 | 1
69 | 双筋特厚封口袋 |  | 28×27cm，15个/盒 | 盒 | 抽拉式，双重密封，不破损，不渗漏，无杂质，无异味，食品级，使用温度-20-100度 | 1
70 | 一次性医用外科手套 |  | 中号 | 盒 | 分左右手手型，无粉，麻面，耐摩擦耐牵拉 | 1
71 | 一次性医用外科手套 |  | 小号 | 盒 | 分左右手手型，无粉，麻面，耐摩擦耐牵拉。 | 1
72 | 菜刀 |  |  | 把 | 不锈钢 | 1
73 | 菜板 |  |  | 个 | 食品级，防霉、抗菌、不掉渣 | 1
74 | 剪刀 |  | 厨房用食品级 | 把 | 可剪鸡骨、鱼骨、剪蔬菜 | 1
75 | 塑料药勺 |  | 3*1/套 | 套 | 牛角匙 | 1
76 | 10mL容量瓶 |  |  | 个 | A级，允许误差≤0.02ml | 1
77 | 25mL容量瓶 |  |  | 个 | A级，允许误差≤0.03ml | 1
78 | 酒精湿巾 |  | 80抽 | 包 |  | 1
79 | 玻璃注射器 |  | 30mL | 个 | 单磨砂细口，刻度清晰，气密性好 | 1
80 | 玻璃棒 |  | 20cm | 根 | 实验室专用，高硼硅玻璃 | 1
81 | 高精度数显温湿度计 |  | 温度：-20-60度 | 个 | 带校准检测报告或计量证书 | 1
82 | 二氯甲烷 |  | 4L，色谱纯 | 瓶 | 主成分含量≥99.9%，在指定色谱条件下，除目标主峰外，单杂峰面积≤0.05%，总杂峰面积≤0.1%。需通过实验室色谱实验验证——用该试剂配制的空白溶液在特定仪器条件下，无干扰峰或干扰峰符合方法要求，确保不影响样品分析的准确性和灵敏度。 | 1 |  | 允许进口产品
83 | 乙酸乙酯 |  | 4L，色谱纯 | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
84 | 正己烷 |  | 4L，色谱纯 | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
85 | 乙腈 |  | 4L，金标质谱纯 | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
86 | 甲醇 |  | 金标质谱纯4L | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
87 | 环己烷 |  | 农残级，2.5L | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
88 | 甲酸 |  | 色谱纯，50mL | 瓶 |  | 1 |  | 允许进口产品
89 | 正己烷 |  | 分析纯500ml | 瓶 |  | 1
90 | 乙酸铵 |  | 分析纯，500g | 瓶 |  | 1
91 | 工业染料标准品混标（红2G，酸性橙П，碱性嫩黄O，碱性橙21，碱性橙2，罗丹明B，碱性橙22） |  | 1mg/mL | 支 | 材质均匀，性能稳定，准确定值，有标物证书。优先选用GBW或GBW(E)等有证标准物质，内控样品为GSB或BW等有证标准物质 | 1
92 | 苏丹红混标Ⅰ～Ⅳ
93 | 苏丹红Ⅰ |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
94 | 苏丹红Ⅱ |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
95 | 苏丹红Ⅲ |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
96 | 苏丹红Ⅳ |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
97 | 红2G标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
98 | 酸性橙标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
99 | 碱性嫩黄O标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
100 | 碱性橙21标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
101 | 碱性橙2标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
102 | 罗丹明B标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
103 | 碱性橙22标准品 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
104 | 汞标准溶液 |  | 1000mg/mL,50mL | 支 |  | 1
105 | 铅、镉、砷、铬、镍、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、锡、锂、硼、锌、锶、钼、钴、铷标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 |  | 1
106 | 钾、钠、钙、镁、铁标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 |  | 1
107 | 铑标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 |  | 1
108 | 铟标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 |  | 1
109 | 钪标准溶液 |  | 1000mg/L | 瓶 |  | 1
110 | D4-对羟基苯甲酸二乙酯内标 |  | 1mg/mL | 支 |  | 1
111 | 44种农残混标(氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果、克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺；苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、腈菌唑、吗菌灵) |  | 100μg/ml | 支 |  | 1
112 | 13种防腐剂混标（乙酸、丙酸、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、富马酸二甲酯、富马酸二乙酯、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸异丁酯、对羟基苯甲酸丁酯） |  | 5000ug/mL | 支 |  | 1
113 | 13种农残混标（毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、a-硫丹、b-硫丹、硫丹硫酸盐、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、氯氟氰菊酯、杀螨酯、恶霜灵） |  | 100ug/mL | 支 |  | 1
114 | 米粉中汞标准样品 （内控样） |  |  | 个 |  | 1
115 | 食品中7种工业染料（红2G，酸性橙，碱性嫩黄O，碱性橙21，碱性橙2，罗丹明B，碱性橙22）标准样品 |  |  | 支 |  | 1
116 | 蔬菜粉中农药残留内控样（毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、a-硫丹、b-硫丹、硫丹硫酸盐、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、氯氟氰菊酯、杀螨酯、恶霜灵） |  |  | 个 |  | 1
117 | 食品中铅、镉、砷、铬、镍、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、锡、锂、硼、锌、锶、钼、钴、铷元素标准样品 |  |  | 个 |  | 1
118 | 食品中钠、镁、钾、钙、铁标准样品 |  |  | 个 |  | 1
119 | 蔬菜粉中农药残留内控样(氧乐果、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果、克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺；苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、腈菌唑、吗菌灵) |  |  | 个 |  | 1
120 | 黄曲霉毒素B1标准溶液 |  | 100ug/mL | 支 |  | 1
121 | 黄曲霉免疫亲和柱 |  | AflaStar R-25T ，3mL，25根/盒 | 盒 | 1. 柱容量完全满足国标要求，柱容量为500ng，为国标要求的2倍，同时满足高低含量样品的检测。2. 批次稳定性好，回收率高，回收率可达90%-105%之间，RSD＜8%。3. 操作简便，过柱速率快，筛板孔径为20um，对于复杂基质不存在堵塞柱子情况，并且能保证毒素与抗体的充分结合。4. 柱子抗体为单克隆抗体，纯度高，不存在柱子本底值的现象，可保证方法的检出限与定量限的准确性。5.提供详细的产品回收率验证报告。 | 1 |  | 允许进口产品
122 | 吐温-20 |  |  | 瓶 | 适用于液相色谱样品前处理，满足检测需求 | 1 |  | 允许进口产品
123 | 分液漏斗 |  | 1000mL，聚四氟乙烯活塞 | 个 | 瓶口内径16mm，适配然诺液液萃取装置 | 1
124 | 旋转蒸发仪茄型烧瓶 |  | 1000mL | 个 | 瓶口内径29mm，适配布奇旋蒸仪 | 1 |  | 允许进口产品
125 | 有毒气体采样试管夹（放溶剂解析性活性炭管） |  |  | 个 |  | 1
126 | 个体粉尘采样头（37mm) |  |  | 个 |  | 1
127 | 37mm测尘滤膜 |  |  | 盒 |  | 1
128 | 37 mm微孔滤膜 |  |  | 盒 |  | 1
129 | 40mm测尘滤膜 |  |  | 盒 |  | 1
130 | 40mm微孔滤膜 |  |  | 盒 |  | 1
131 | 测尘滤膜采样盒 |  |  | 个 |  | 1
132 | 橡胶管（50cm） |  |  | 根 |  | 1
133 | 橡胶管（10cm） |  |  | 根 |  | 1
134 | 大型气泡吸收管 |  |  | 个 |  | 1
135 | 多孔玻板 |  |  | 个 |  | 1
136 | 小型气泡吸收管 |  |  | 个 |  | 1
137 | 冲击式采样管 |  |  | 个 |  | 1
138 | 溶剂解析型活性炭管 |  |  | 盒 |  | 1
139 | 热解析型活性炭管 |  |  | 盒 |  | 1
140 | 溶剂解析型硅胶管 |  |  | 盒 |  | 1
141 | 铝箔采样袋（1L) |  |  | 个 |  | 1
142 | 铝箔采样袋（3L) |  |  | 个 |  | 1
143 | 大型气泡采样箱（可放30个） |  |  | 个 |  | 1
144 | 多孔玻板采样箱（可放30个） |  |  | 个 |  | 1
145 | 小型气泡吸收管采样箱（放20个） |  |  | 个 |  | 1
146 | 磁吸塑料标签贴 |  |  | 个 |  | 1
147 | 防护耳塞 |  |  | 个 |  | 1
148 | 不锈钢采样支架（3米高） |  |  | 个 |  | 1
149 | 移液枪（5ml) |  |  | 个 |  | 1
150 | 移液枪（10ml) |  |  | 个 |  | 1
综合单价合计（元）